## Full bridge
MCP3421 | [5 empty] | Rt = R0 * (1 + A* t + B*t^2 + C*(t-100)* t3) | [9 empty] | Linearized | m= | 0.3793
[14 empty] | PT100 |  |  | q= | 100
Minimun and Maximum Codes | [5 empty] | A | 0.0039083 | [6 empty] | °C | ohm | °C | ohm | diff
Number of bits | Minimun Code | Maximun Code |  |  |  | B | -5.775e-07 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
12 | -2048 | 2047 |  |  |  | C | 0 | [6 empty] | 50 | 119.4 | 50 | 118.965 | 0.435
14 | -8192 | 8191 | [11 empty] | 100 | 138.51 | 100 | 137.93 | 0.58
16 | -32768 | 32767 | [11 empty] | 150 | 157.33 | 150 | 156.895 | 0.435
18 | -131072 | 131071 | [11 empty] | 200 | 175.86 | 200 | 175.86 | 0
Number of bits | 16 | [6 empty] | 12.0041 | 0.083305
Max code | 32767 | [6 empty] | 12.742 | 0.07848
LSB | 6.25e-05 | [6 empty] | 12.3743 | 0.080813
PT100 ohm | Current PT100 | Power PT100 | Power R1 | Vdiff | Vdiff*PGA | Output code | Temp | Output code/Temp |  |  | 5
18.4932 | 0.0010597 | 2.0766e-05 | 0.0052775 | -0.08457 | -0.16914 | -2706.245 | -202.4894 | 13.3649 |  | R1 | 4700 | 4700 | R2
22.8031 | 0.0010587 | 2.5558e-05 | 0.0052679 | -0.080025 | -0.16005 | -2560.8057 | -192.0694 | 13.3327 |  | PT100 | x | 100 | R3
27.0779 | 0.0010577 | 3.0295e-05 | 0.0052584 | -0.075525 | -0.15105 | -2416.8128 | -181.7041 | 13.3008 |  |  | GND
31.32 | 0.0010568 | 3.4978e-05 | 0.005249 | -0.071068 | -0.14214 | -2274.1786 | -171.3882 | 13.2692
35.5313 | 0.0010558 | 3.9611e-05 | 0.0052396 | -0.066651 | -0.1333 | -2132.8328 | -161.1176 | 13.2377 |  | PGA | 2
39.7137 | 0.0010549 | 4.4195e-05 | 0.0052304 | -0.062272 | -0.12454 | -1992.7055 | -150.8878 | 13.2065
43.8691 | 0.001054 | 4.8734e-05 | 0.0052212 | -0.057929 | -0.11586 | -1853.7276 | -140.6948 | 13.1755
47.99 | 0.0010531 | 5.322e-05 | 0.0052122 | -0.053629 | -0.10726 | -1716.1437 | -130.5571 | 13.1448
52.1058 | 0.0010522 | 5.7684e-05 | 0.0052031 | -0.049343 | -0.098686 | -1578.9684 | -120.4028 | 13.1141
56.1903 | 0.0010513 | 6.2099e-05 | 0.0051942 | -0.045096 | -0.090192 | -1443.0709 | -110.2964 | 13.0836
60.2541 | 0.0010504 | 6.6476e-05 | 0.0051853 | -0.040878 | -0.081756 | -1308.0935 | -100.2122 | 13.0532
64.2987 | 0.0010495 | 7.0818e-05 | 0.0051765 | -0.036687 | -0.073374 | -1173.9826 | -90.1466 | 13.023
68.3251 | 0.0010486 | 7.5126e-05 | 0.0051678 | -0.032522 | -0.065044 | -1040.7011 | -80.0972 | 12.993
72.3282 | 0.0010477 | 7.9394e-05 | 0.0051591 | -0.028388 | -0.056776 | -908.4138 | -70.077 | 12.9631
76.3282 | 0.0010468 | 8.3644e-05 | 0.0051505 | -0.024264 | -0.048528 | -776.4504 | -60.0354 | 12.9332
80.3068 | 0.001046 | 8.7858e-05 | 0.0051419 | -0.020169 | -0.040338 | -645.4121 | -50.0185 | 12.9035
84.2713 | 0.0010451 | 9.2042e-05 | 0.0051334 | -0.016095 | -0.032191 | -515.055 | -40.0078 | 12.8739
88.2222 | 0.0010442 | 9.6199e-05 | 0.0051249 | -0.012042 | -0.024085 | -385.3599 | -30.0023 | 12.8443
92.1603 | 0.0010434 | 0.00010033 | 0.0051165 | -0.0080093 | -0.016019 | -256.2977 | -20 | 12.8149
96.0861 | 0.0010425 | 0.00010443 | 0.0051082 | -0.0039953 | -0.0079906 | -127.8496 | -9.9996 | 12.7855
101.9 | 0.0010413 | 0.00011048 | 0.0050958 | 0.0019372 | 0.0038743 | 61.9894 | 4.8649 | 12.742
102 | 0.0010412 | 0.00011058 | 0.0050956 | 0.0020391 | 0.0040782 | 65.2506 | 5.1212 | 12.7413
102.1 | 0.0010412 | 0.00011069 | 0.0050954 | 0.002141 | 0.004282 | 68.5117 | 5.3775 | 12.7405
102.2 | 0.0010412 | 0.00011079 | 0.0050952 | 0.0022429 | 0.0044858 | 71.7727 | 5.6337 | 12.7398
102.3 | 0.0010412 | 0.0001109 | 0.0050949 | 0.0023448 | 0.0046896 | 75.0335 | 5.89 | 12.7391
102.4 | 0.0010411 | 0.000111 | 0.0050947 | 0.0024467 | 0.0048934 | 78.2942 | 6.1464 | 12.7383
102.5 | 0.0010411 | 0.0001111 | 0.0050945 | 0.0025486 | 0.0050972 | 81.5547 | 6.4027 | 12.7376
102.6 | 0.0010411 | 0.00011121 | 0.0050943 | 0.0026505 | 0.0053009 | 84.8152 | 6.6591 | 12.7368
102.7 | 0.0010411 | 0.00011131 | 0.0050941 | 0.0027524 | 0.0055047 | 88.0755 | 6.9154 | 12.7361
102.8 | 0.0010411 | 0.00011142 | 0.0050939 | 0.0028542 | 0.0057085 | 91.3356 | 7.1718 | 12.7353
102.9 | 0.001041 | 0.00011152 | 0.0050937 | 0.0029561 | 0.0059122 | 94.5956 | 7.4283 | 12.7346
103 | 0.001041 | 0.00011162 | 0.0050935 | 0.003058 | 0.006116 | 97.8555 | 7.6847 | 12.7338
103.1 | 0.001041 | 0.00011173 | 0.0050932 | 0.0031599 | 0.0063197 | 101.1153 | 7.9412 | 12.7331
103.2 | 0.001041 | 0.00011183 | 0.005093 | 0.0032617 | 0.0065234 | 104.3749 | 8.1976 | 12.7323
103.3 | 0.001041 | 0.00011193 | 0.0050928 | 0.0033636 | 0.0067271 | 107.6343 | 8.4541 | 12.7316
103.4 | 0.0010409 | 0.00011204 | 0.0050926 | 0.0034654 | 0.0069309 | 110.8937 | 8.7106 | 12.7308
103.5 | 0.0010409 | 0.00011214 | 0.0050924 | 0.0035673 | 0.0071346 | 114.1529 | 8.9672 | 12.7301
103.6 | 0.0010409 | 0.00011224 | 0.0050922 | 0.0036691 | 0.0073382 | 117.4119 | 9.2237 | 12.7293
103.7 | 0.0010409 | 0.00011235 | 0.005092 | 0.003771 | 0.0075419 | 120.6709 | 9.4803 | 12.7286
103.8 | 0.0010408 | 0.00011245 | 0.0050918 | 0.0038728 | 0.0077456 | 123.9297 | 9.7369 | 12.7278
103.9 | 0.0010408 | 0.00011256 | 0.0050915 | 0.0039746 | 0.0079493 | 127.1883 | 9.9935 | 12.7271
104 | 0.0010408 | 0.00011266 | 0.0050913 | 0.0040765 | 0.0081529 | 130.4468 | 10.2502 | 12.7263
104.1 | 0.0010408 | 0.00011276 | 0.0050911 | 0.0041783 | 0.0083566 | 133.7052 | 10.5068 | 12.7256
104.2 | 0.0010408 | 0.00011287 | 0.0050909 | 0.0042801 | 0.0085602 | 136.9635 | 10.7635 | 12.7248
104.3 | 0.0010407 | 0.00011297 | 0.0050907 | 0.0043819 | 0.0087639 | 140.2216 | 11.0202 | 12.7241
104.4 | 0.0010407 | 0.00011307 | 0.0050905 | 0.0044837 | 0.0089675 | 143.4796 | 11.2769 | 12.7233
104.5 | 0.0010407 | 0.00011318 | 0.0050903 | 0.0045855 | 0.0091711 | 146.7374 | 11.5336 | 12.7226
104.6 | 0.0010407 | 0.00011328 | 0.0050901 | 0.0046873 | 0.0093747 | 149.9951 | 11.7904 | 12.7218
104.7 | 0.0010406 | 0.00011338 | 0.0050899 | 0.0047891 | 0.0095783 | 153.2527 | 12.0471 | 12.7211
104.8 | 0.0010406 | 0.00011349 | 0.0050896 | 0.0048909 | 0.0097819 | 156.5102 | 12.3039 | 12.7203
104.9 | 0.0010406 | 0.00011359 | 0.0050894 | 0.0049927 | 0.0099855 | 159.7675 | 12.5607 | 12.7196
105 | 0.0010406 | 0.0001137 | 0.0050892 | 0.0050945 | 0.010189 | 163.0246 | 12.8176 | 12.7188
105.1 | 0.0010406 | 0.0001138 | 0.005089 | 0.0051963 | 0.010393 | 166.2817 | 13.0744 | 12.7181
105.2 | 0.0010405 | 0.0001139 | 0.0050888 | 0.0052981 | 0.010596 | 169.5386 | 13.3313 | 12.7174
105.3 | 0.0010405 | 0.00011401 | 0.0050886 | 0.0053999 | 0.0108 | 172.7953 | 13.5882 | 12.7166
105.4 | 0.0010405 | 0.00011411 | 0.0050884 | 0.0055016 | 0.011003 | 176.0519 | 13.8451 | 12.7159
105.5 | 0.0010405 | 0.00011421 | 0.0050882 | 0.0056034 | 0.011207 | 179.3084 | 14.102 | 12.7151
105.6 | 0.0010405 | 0.00011432 | 0.0050879 | 0.0057051 | 0.01141 | 182.5648 | 14.3589 | 12.7144
105.7 | 0.0010404 | 0.00011442 | 0.0050877 | 0.0058069 | 0.011614 | 185.821 | 14.6159 | 12.7136
105.8 | 0.0010404 | 0.00011452 | 0.0050875 | 0.0059087 | 0.011817 | 189.0771 | 14.8729 | 12.7129
105.9 | 0.0010404 | 0.00011463 | 0.0050873 | 0.0060104 | 0.012021 | 192.333 | 15.1299 | 12.7121
106 | 0.0010404 | 0.00011473 | 0.0050871 | 0.0061122 | 0.012224 | 195.5888 | 15.3869 | 12.7114
106.1 | 0.0010403 | 0.00011483 | 0.0050869 | 0.0062139 | 0.012428 | 198.8445 | 15.644 | 12.7106
106.2 | 0.0010403 | 0.00011494 | 0.0050867 | 0.0063156 | 0.012631 | 202.1001 | 15.901 | 12.7099
106.3 | 0.0010403 | 0.00011504 | 0.0050865 | 0.0064174 | 0.012835 | 205.3555 | 16.1581 | 12.7091
106.4 | 0.0010403 | 0.00011514 | 0.0050863 | 0.0065191 | 0.013038 | 208.6107 | 16.4152 | 12.7084
106.5 | 0.0010403 | 0.00011525 | 0.005086 | 0.0066208 | 0.013242 | 211.8659 | 16.6723 | 12.7076
106.6 | 0.0010402 | 0.00011535 | 0.0050858 | 0.0067225 | 0.013445 | 215.1209 | 16.9295 | 12.7069
106.7 | 0.0010402 | 0.00011545 | 0.0050856 | 0.0068242 | 0.013648 | 218.3757 | 17.1866 | 12.7061
106.8 | 0.0010402 | 0.00011556 | 0.0050854 | 0.006926 | 0.013852 | 221.6305 | 17.4438 | 12.7054
106.9 | 0.0010402 | 0.00011566 | 0.0050852 | 0.0070277 | 0.014055 | 224.8851 | 17.701 | 12.7046
107 | 0.0010401 | 0.00011576 | 0.005085 | 0.0071294 | 0.014259 | 228.1395 | 17.9583 | 12.7039
107.1 | 0.0010401 | 0.00011587 | 0.0050848 | 0.0072311 | 0.014462 | 231.3938 | 18.2155 | 12.7031
107.2 | 0.0010401 | 0.00011597 | 0.0050846 | 0.0073328 | 0.014666 | 234.648 | 18.4728 | 12.7024
107.3 | 0.0010401 | 0.00011607 | 0.0050843 | 0.0074344 | 0.014869 | 237.9021 | 18.73 | 12.7016
107.4 | 0.0010401 | 0.00011618 | 0.0050841 | 0.0075361 | 0.015072 | 241.156 | 18.9873 | 12.7009
107.5 | 0.00104 | 0.00011628 | 0.0050839 | 0.0076378 | 0.015276 | 244.4098 | 19.2447 | 12.7001
107.6 | 0.00104 | 0.00011638 | 0.0050837 | 0.0077395 | 0.015479 | 247.6634 | 19.502 | 12.6994
107.7 | 0.00104 | 0.00011649 | 0.0050835 | 0.0078412 | 0.015682 | 250.9169 | 19.7594 | 12.6986
107.8 | 0.00104 | 0.00011659 | 0.0050833 | 0.0079428 | 0.015886 | 254.1703 | 20.0167 | 12.6979
107.9 | 0.00104 | 0.00011669 | 0.0050831 | 0.0080445 | 0.016089 | 257.4235 | 20.2741 | 12.6971
108 | 0.0010399 | 0.0001168 | 0.0050829 | 0.0081461 | 0.016292 | 260.6767 | 20.5315 | 12.6964
108.1 | 0.0010399 | 0.0001169 | 0.0050827 | 0.0082478 | 0.016496 | 263.9296 | 20.789 | 12.6956
108.2 | 0.0010399 | 0.000117 | 0.0050824 | 0.0083495 | 0.016699 | 267.1825 | 21.0464 | 12.6949
108.3 | 0.0010399 | 0.00011711 | 0.0050822 | 0.0084511 | 0.016902 | 270.4352 | 21.3039 | 12.6942
108.4 | 0.0010398 | 0.00011721 | 0.005082 | 0.0085527 | 0.017105 | 273.6877 | 21.5614 | 12.6934
108.5 | 0.0010398 | 0.00011731 | 0.0050818 | 0.0086544 | 0.017309 | 276.9401 | 21.8189 | 12.6927
108.6 | 0.0010398 | 0.00011742 | 0.0050816 | 0.008756 | 0.017512 | 280.1924 | 22.0765 | 12.6919
108.7 | 0.0010398 | 0.00011752 | 0.0050814 | 0.0088576 | 0.017715 | 283.4446 | 22.334 | 12.6912
108.8 | 0.0010398 | 0.00011762 | 0.0050812 | 0.0089593 | 0.017919 | 286.6966 | 22.5916 | 12.6904
108.9 | 0.0010397 | 0.00011773 | 0.005081 | 0.0090609 | 0.018122 | 289.9485 | 22.8492 | 12.6897
109 | 0.0010397 | 0.00011783 | 0.0050808 | 0.0091625 | 0.018325 | 293.2002 | 23.1068 | 12.6889
109.1 | 0.0010397 | 0.00011793 | 0.0050805 | 0.0092641 | 0.018528 | 296.4519 | 23.3644 | 12.6882
109.2 | 0.0010397 | 0.00011804 | 0.0050803 | 0.0093657 | 0.018731 | 299.7033 | 23.6221 | 12.6874
109.3 | 0.0010397 | 0.00011814 | 0.0050801 | 0.0094673 | 0.018935 | 302.9547 | 23.8798 | 12.6867
109.4 | 0.0010396 | 0.00011824 | 0.0050799 | 0.0095689 | 0.019138 | 306.2059 | 24.1375 | 12.6859
109.5 | 0.0010396 | 0.00011835 | 0.0050797 | 0.0096705 | 0.019341 | 309.457 | 24.3952 | 12.6852
109.6 | 0.0010396 | 0.00011845 | 0.0050795 | 0.0097721 | 0.019544 | 312.7079 | 24.6529 | 12.6844
109.7 | 0.0010396 | 0.00011855 | 0.0050793 | 0.0098737 | 0.019747 | 315.9587 | 24.9107 | 12.6837
109.8 | 0.0010395 | 0.00011866 | 0.0050791 | 0.0099753 | 0.019951 | 319.2094 | 25.1684 | 12.6829
109.9 | 0.0010395 | 0.00011876 | 0.0050789 | 0.010077 | 0.020154 | 322.4599 | 25.4262 | 12.6822
110 | 0.0010395 | 0.00011886 | 0.0050786 | 0.010178 | 0.020357 | 325.7103 | 25.684 | 12.6814
110.1 | 0.0010395 | 0.00011896 | 0.0050784 | 0.01028 | 0.02056 | 328.9606 | 25.9419 | 12.6807
110.2 | 0.0010395 | 0.00011907 | 0.0050782 | 0.010382 | 0.020763 | 332.2107 | 26.1997 | 12.6799
110.3 | 0.0010394 | 0.00011917 | 0.005078 | 0.010483 | 0.020966 | 335.4607 | 26.4576 | 12.6792
110.4 | 0.0010394 | 0.00011927 | 0.0050778 | 0.010585 | 0.021169 | 338.7106 | 26.7155 | 12.6784
110.5 | 0.0010394 | 0.00011938 | 0.0050776 | 0.010686 | 0.021373 | 341.9603 | 26.9734 | 12.6777
110.6 | 0.0010394 | 0.00011948 | 0.0050774 | 0.010788 | 0.021576 | 345.2099 | 27.2313 | 12.6769
110.7 | 0.0010393 | 0.00011958 | 0.0050772 | 0.010889 | 0.021779 | 348.4593 | 27.4893 | 12.6762
110.8 | 0.0010393 | 0.00011969 | 0.005077 | 0.010991 | 0.021982 | 351.7087 | 27.7473 | 12.6754
110.9 | 0.0010393 | 0.00011979 | 0.0050767 | 0.011092 | 0.022185 | 354.9578 | 28.0053 | 12.6747
111 | 0.0010393 | 0.00011989 | 0.0050765 | 0.011194 | 0.022388 | 358.2069 | 28.2633 | 12.6739
111.1 | 0.0010393 | 0.00012 | 0.0050763 | 0.011295 | 0.022591 | 361.4558 | 28.5213 | 12.6732
111.2 | 0.0010392 | 0.0001201 | 0.0050761 | 0.011397 | 0.022794 | 364.7046 | 28.7793 | 12.6724
111.3 | 0.0010392 | 0.0001202 | 0.0050759 | 0.011499 | 0.022997 | 367.9532 | 29.0374 | 12.6717
111.4 | 0.0010392 | 0.0001203 | 0.0050757 | 0.0116 | 0.0232 | 371.2017 | 29.2955 | 12.6709
111.5 | 0.0010392 | 0.00012041 | 0.0050755 | 0.011702 | 0.023403 | 374.4501 | 29.5536 | 12.6702
111.6 | 0.0010392 | 0.00012051 | 0.0050753 | 0.011803 | 0.023606 | 377.6983 | 29.8117 | 12.6694
111.7 | 0.0010391 | 0.00012061 | 0.0050751 | 0.011905 | 0.023809 | 380.9464 | 30.0699 | 12.6687
111.8 | 0.0010391 | 0.00012072 | 0.0050748 | 0.012006 | 0.024012 | 384.1944 | 30.3281 | 12.6679
111.9 | 0.0010391 | 0.00012082 | 0.0050746 | 0.012108 | 0.024215 | 387.4422 | 30.5863 | 12.6672
112 | 0.0010391 | 0.00012092 | 0.0050744 | 0.012209 | 0.024418 | 390.6899 | 30.8445 | 12.6665
112.1 | 0.001039 | 0.00012103 | 0.0050742 | 0.012311 | 0.024621 | 393.9375 | 31.1027 | 12.6657
112.2 | 0.001039 | 0.00012113 | 0.005074 | 0.012412 | 0.024824 | 397.1849 | 31.3609 | 12.665
112.3 | 0.001039 | 0.00012123 | 0.0050738 | 0.012514 | 0.025027 | 400.4322 | 31.6192 | 12.6642
112.4 | 0.001039 | 0.00012133 | 0.0050736 | 0.012615 | 0.02523 | 403.6794 | 31.8775 | 12.6635
112.5 | 0.001039 | 0.00012144 | 0.0050734 | 0.012716 | 0.025433 | 406.9264 | 32.1358 | 12.6627
112.6 | 0.0010389 | 0.00012154 | 0.0050732 | 0.012818 | 0.025636 | 410.1733 | 32.3941 | 12.662
112.7 | 0.0010389 | 0.00012164 | 0.0050729 | 0.012919 | 0.025839 | 413.42 | 32.6525 | 12.6612
112.8 | 0.0010389 | 0.00012175 | 0.0050727 | 0.013021 | 0.026042 | 416.6667 | 32.9109 | 12.6605
112.9 | 0.0010389 | 0.00012185 | 0.0050725 | 0.013122 | 0.026245 | 419.9132 | 33.1692 | 12.6597
113 | 0.0010389 | 0.00012195 | 0.0050723 | 0.013224 | 0.026447 | 423.1595 | 33.4277 | 12.659
113.1 | 0.0010388 | 0.00012205 | 0.0050721 | 0.013325 | 0.02665 | 426.4057 | 33.6861 | 12.6582
113.2 | 0.0010388 | 0.00012216 | 0.0050719 | 0.013427 | 0.026853 | 429.6518 | 33.9445 | 12.6575
113.3 | 0.0010388 | 0.00012226 | 0.0050717 | 0.013528 | 0.027056 | 432.8977 | 34.203 | 12.6567
113.4 | 0.0010388 | 0.00012236 | 0.0050715 | 0.013629 | 0.027259 | 436.1435 | 34.4615 | 12.656
113.5 | 0.0010387 | 0.00012247 | 0.0050713 | 0.013731 | 0.027462 | 439.3892 | 34.72 | 12.6552
113.6 | 0.0010387 | 0.00012257 | 0.005071 | 0.013832 | 0.027665 | 442.6348 | 34.9785 | 12.6545
113.7 | 0.0010387 | 0.00012267 | 0.0050708 | 0.013934 | 0.027868 | 445.8802 | 35.2371 | 12.6537
113.8 | 0.0010387 | 0.00012277 | 0.0050706 | 0.014035 | 0.02807 | 449.1254 | 35.4956 | 12.653
113.9 | 0.0010387 | 0.00012288 | 0.0050704 | 0.014137 | 0.028273 | 452.3706 | 35.7542 | 12.6522
114 | 0.0010386 | 0.00012298 | 0.0050702 | 0.014238 | 0.028476 | 455.6156 | 36.0128 | 12.6515
114.1 | 0.0010386 | 0.00012308 | 0.00507 | 0.014339 | 0.028679 | 458.8604 | 36.2715 | 12.6507
114.2 | 0.0010386 | 0.00012319 | 0.0050698 | 0.014441 | 0.028882 | 462.1052 | 36.5301 | 12.65
114.3 | 0.0010386 | 0.00012329 | 0.0050696 | 0.014542 | 0.029084 | 465.3498 | 36.7888 | 12.6492
114.4 | 0.0010386 | 0.00012339 | 0.0050694 | 0.014644 | 0.029287 | 468.5942 | 37.0475 | 12.6485
114.5 | 0.0010385 | 0.00012349 | 0.0050692 | 0.014745 | 0.02949 | 471.8385 | 37.3062 | 12.6477
114.6 | 0.0010385 | 0.0001236 | 0.0050689 | 0.014846 | 0.029693 | 475.0827 | 37.5649 | 12.647
114.7 | 0.0010385 | 0.0001237 | 0.0050687 | 0.014948 | 0.029895 | 478.3268 | 37.8237 | 12.6462
114.8 | 0.0010385 | 0.0001238 | 0.0050685 | 0.015049 | 0.030098 | 481.5707 | 38.0824 | 12.6455
114.9 | 0.0010384 | 0.0001239 | 0.0050683 | 0.01515 | 0.030301 | 484.8145 | 38.3412 | 12.6447
115 | 0.0010384 | 0.00012401 | 0.0050681 | 0.015252 | 0.030504 | 488.0582 | 38.6 | 12.644
115.1 | 0.0010384 | 0.00012411 | 0.0050679 | 0.015353 | 0.030706 | 491.3017 | 38.8588 | 12.6432
115.2 | 0.0010384 | 0.00012421 | 0.0050677 | 0.015455 | 0.030909 | 494.5451 | 39.1177 | 12.6425
115.3 | 0.0010384 | 0.00012431 | 0.0050675 | 0.015556 | 0.031112 | 497.7883 | 39.3766 | 12.6417
115.4 | 0.0010383 | 0.00012442 | 0.0050673 | 0.015657 | 0.031314 | 501.0314 | 39.6355 | 12.641
115.5 | 0.0010383 | 0.00012452 | 0.005067 | 0.015759 | 0.031517 | 504.2744 | 39.8944 | 12.6402
115.6 | 0.0010383 | 0.00012462 | 0.0050668 | 0.01586 | 0.03172 | 507.5172 | 40.1533 | 12.6395
115.7 | 0.0010383 | 0.00012473 | 0.0050666 | 0.015961 | 0.031922 | 510.7599 | 40.4122 | 12.6387
115.8 | 0.0010382 | 0.00012483 | 0.0050664 | 0.016063 | 0.032125 | 514.0025 | 40.6712 | 12.638
115.9 | 0.0010382 | 0.00012493 | 0.0050662 | 0.016164 | 0.032328 | 517.245 | 40.9302 | 12.6372
116 | 0.0010382 | 0.00012503 | 0.005066 | 0.016265 | 0.03253 | 520.4873 | 41.1892 | 12.6365
116.1 | 0.0010382 | 0.00012514 | 0.0050658 | 0.016367 | 0.032733 | 523.7294 | 41.4482 | 12.6357
116.2 | 0.0010382 | 0.00012524 | 0.0050656 | 0.016468 | 0.032936 | 526.9715 | 41.7073 | 12.635
116.3 | 0.0010381 | 0.00012534 | 0.0050654 | 0.016569 | 0.033138 | 530.2134 | 41.9663 | 12.6343
116.4 | 0.0010381 | 0.00012544 | 0.0050652 | 0.01667 | 0.033341 | 533.4551 | 42.2254 | 12.6335
116.5 | 0.0010381 | 0.00012555 | 0.0050649 | 0.016772 | 0.033544 | 536.6968 | 42.4845 | 12.6328
116.6 | 0.0010381 | 0.00012565 | 0.0050647 | 0.016873 | 0.033746 | 539.9383 | 42.7437 | 12.632
116.7 | 0.0010381 | 0.00012575 | 0.0050645 | 0.016974 | 0.033949 | 543.1796 | 43.0028 | 12.6313
116.8 | 0.001038 | 0.00012585 | 0.0050643 | 0.017076 | 0.034151 | 546.4209 | 43.262 | 12.6305
116.9 | 0.001038 | 0.00012596 | 0.0050641 | 0.017177 | 0.034354 | 549.662 | 43.5212 | 12.6298
117 | 0.001038 | 0.00012606 | 0.0050639 | 0.017278 | 0.034556 | 552.9029 | 43.7804 | 12.629
117.1 | 0.001038 | 0.00012616 | 0.0050637 | 0.017379 | 0.034759 | 556.1437 | 44.0396 | 12.6283
117.2 | 0.0010379 | 0.00012626 | 0.0050635 | 0.017481 | 0.034962 | 559.3844 | 44.2989 | 12.6275
117.3 | 0.0010379 | 0.00012637 | 0.0050633 | 0.017582 | 0.035164 | 562.625 | 44.5581 | 12.6268
117.4 | 0.0010379 | 0.00012647 | 0.0050631 | 0.017683 | 0.035367 | 565.8654 | 44.8174 | 12.626
117.5 | 0.0010379 | 0.00012657 | 0.0050628 | 0.017785 | 0.035569 | 569.1057 | 45.0767 | 12.6253
117.6 | 0.0010379 | 0.00012667 | 0.0050626 | 0.017886 | 0.035772 | 572.3458 | 45.3361 | 12.6245
117.7 | 0.0010378 | 0.00012678 | 0.0050624 | 0.017987 | 0.035974 | 575.5859 | 45.5954 | 12.6238
117.8 | 0.0010378 | 0.00012688 | 0.0050622 | 0.018088 | 0.036177 | 578.8257 | 45.8548 | 12.623
117.9 | 0.0010378 | 0.00012698 | 0.005062 | 0.01819 | 0.036379 | 582.0655 | 46.1142 | 12.6223
118 | 0.0010378 | 0.00012708 | 0.0050618 | 0.018291 | 0.036582 | 585.3051 | 46.3736 | 12.6215
118.1 | 0.0010378 | 0.00012719 | 0.0050616 | 0.018392 | 0.036784 | 588.5446 | 46.633 | 12.6208
118.2 | 0.0010377 | 0.00012729 | 0.0050614 | 0.018493 | 0.036986 | 591.7839 | 46.8925 | 12.62
118.3 | 0.0010377 | 0.00012739 | 0.0050612 | 0.018594 | 0.037189 | 595.0231 | 47.1519 | 12.6193
118.4 | 0.0010377 | 0.00012749 | 0.005061 | 0.018696 | 0.037391 | 598.2622 | 47.4114 | 12.6185
118.5 | 0.0010377 | 0.0001276 | 0.0050607 | 0.018797 | 0.037594 | 601.5012 | 47.671 | 12.6178
118.6 | 0.0010376 | 0.0001277 | 0.0050605 | 0.018898 | 0.037796 | 604.74 | 47.9305 | 12.617
118.7 | 0.0010376 | 0.0001278 | 0.0050603 | 0.018999 | 0.037999 | 607.9786 | 48.19 | 12.6163
118.8 | 0.0010376 | 0.0001279 | 0.0050601 | 0.019101 | 0.038201 | 611.2172 | 48.4496 | 12.6155
118.9 | 0.0010376 | 0.000128 | 0.0050599 | 0.019202 | 0.038403 | 614.4556 | 48.7092 | 12.6148
119 | 0.0010376 | 0.00012811 | 0.0050597 | 0.019303 | 0.038606 | 617.6939 | 48.9688 | 12.614
119.1 | 0.0010375 | 0.00012821 | 0.0050595 | 0.019404 | 0.038808 | 620.932 | 49.2284 | 12.6133
119.2 | 0.0010375 | 0.00012831 | 0.0050593 | 0.019505 | 0.039011 | 624.17 | 49.4881 | 12.6125
119.3 | 0.0010375 | 0.00012841 | 0.0050591 | 0.019606 | 0.039213 | 627.4079 | 49.7478 | 12.6118
119.4 | 0.0010375 | 0.00012852 | 0.0050589 | 0.019708 | 0.039415 | 630.6456 | 50.0075 | 12.611
119.5 | 0.0010375 | 0.00012862 | 0.0050586 | 0.019809 | 0.039618 | 633.8832 | 50.2672 | 12.6103
119.6 | 0.0010374 | 0.00012872 | 0.0050584 | 0.01991 | 0.03982 | 637.1206 | 50.5269 | 12.6095
119.7 | 0.0010374 | 0.00012882 | 0.0050582 | 0.020011 | 0.040022 | 640.358 | 50.7867 | 12.6088
119.8 | 0.0010374 | 0.00012893 | 0.005058 | 0.020112 | 0.040225 | 643.5952 | 51.0464 | 12.608
119.9 | 0.0010374 | 0.00012903 | 0.0050578 | 0.020214 | 0.040427 | 646.8322 | 51.3062 | 12.6073
120 | 0.0010373 | 0.00012913 | 0.0050576 | 0.020315 | 0.040629 | 650.0692 | 51.5661 | 12.6065
120.1 | 0.0010373 | 0.00012923 | 0.0050574 | 0.020416 | 0.040832 | 653.3059 | 51.8259 | 12.6058
120.2 | 0.0010373 | 0.00012933 | 0.0050572 | 0.020517 | 0.041034 | 656.5426 | 52.0857 | 12.605
120.3 | 0.0010373 | 0.00012944 | 0.005057 | 0.020618 | 0.041236 | 659.7791 | 52.3456 | 12.6043
120.4 | 0.0010373 | 0.00012954 | 0.0050568 | 0.020719 | 0.041438 | 663.0155 | 52.6055 | 12.6035
120.5 | 0.0010372 | 0.00012964 | 0.0050565 | 0.02082 | 0.041641 | 666.2518 | 52.8654 | 12.6028
120.6 | 0.0010372 | 0.00012974 | 0.0050563 | 0.020921 | 0.041843 | 669.4879 | 53.1254 | 12.602
120.7 | 0.0010372 | 0.00012985 | 0.0050561 | 0.021023 | 0.042045 | 672.7239 | 53.3853 | 12.6013
120.8 | 0.0010372 | 0.00012995 | 0.0050559 | 0.021124 | 0.042247 | 675.9597 | 53.6453 | 12.6005
120.9 | 0.0010372 | 0.00013005 | 0.0050557 | 0.021225 | 0.04245 | 679.1954 | 53.9053 | 12.5998
121 | 0.0010371 | 0.00013015 | 0.0050555 | 0.021326 | 0.042652 | 682.431 | 54.1653 | 12.599
121.1 | 0.0010371 | 0.00013025 | 0.0050553 | 0.021427 | 0.042854 | 685.6665 | 54.4254 | 12.5983
121.2 | 0.0010371 | 0.00013036 | 0.0050551 | 0.021528 | 0.043056 | 688.9018 | 54.6854 | 12.5975
121.3 | 0.0010371 | 0.00013046 | 0.0050549 | 0.021629 | 0.043259 | 692.137 | 54.9455 | 12.5968
121.4 | 0.001037 | 0.00013056 | 0.0050547 | 0.02173 | 0.043461 | 695.372 | 55.2056 | 12.596
121.5 | 0.001037 | 0.00013066 | 0.0050544 | 0.021831 | 0.043663 | 698.6069 | 55.4657 | 12.5953
121.6 | 0.001037 | 0.00013076 | 0.0050542 | 0.021933 | 0.043865 | 701.8417 | 55.7259 | 12.5945
121.7 | 0.001037 | 0.00013087 | 0.005054 | 0.022034 | 0.044067 | 705.0764 | 55.986 | 12.5938
121.8 | 0.001037 | 0.00013097 | 0.0050538 | 0.022135 | 0.044269 | 708.3109 | 56.2462 | 12.593
121.9 | 0.0010369 | 0.00013107 | 0.0050536 | 0.022236 | 0.044472 | 711.5452 | 56.5064 | 12.5923
122 | 0.0010369 | 0.00013117 | 0.0050534 | 0.022337 | 0.044674 | 714.7795 | 56.7666 | 12.5915
122.1 | 0.0010369 | 0.00013128 | 0.0050532 | 0.022438 | 0.044876 | 718.0136 | 57.0269 | 12.5908
122.2 | 0.0010369 | 0.00013138 | 0.005053 | 0.022539 | 0.045078 | 721.2476 | 57.2871 | 12.59
122.3 | 0.0010368 | 0.00013148 | 0.0050528 | 0.02264 | 0.04528 | 724.4814 | 57.5474 | 12.5893
122.4 | 0.0010368 | 0.00013158 | 0.0050526 | 0.022741 | 0.045482 | 727.7151 | 57.8077 | 12.5885
122.5 | 0.0010368 | 0.00013168 | 0.0050523 | 0.022842 | 0.045684 | 730.9487 | 58.068 | 12.5878
122.6 | 0.0010368 | 0.00013179 | 0.0050521 | 0.022943 | 0.045886 | 734.1821 | 58.3284 | 12.5871
122.7 | 0.0010368 | 0.00013189 | 0.0050519 | 0.023044 | 0.046088 | 737.4154 | 58.5887 | 12.5863
122.8 | 0.0010367 | 0.00013199 | 0.0050517 | 0.023145 | 0.046291 | 740.6486 | 58.8491 | 12.5856
122.9 | 0.0010367 | 0.00013209 | 0.0050515 | 0.023246 | 0.046493 | 743.8816 | 59.1095 | 12.5848
123 | 0.0010367 | 0.00013219 | 0.0050513 | 0.023347 | 0.046695 | 747.1145 | 59.3699 | 12.5841
123.1 | 0.0010367 | 0.0001323 | 0.0050511 | 0.023448 | 0.046897 | 750.3473 | 59.6304 | 12.5833
123.2 | 0.0010367 | 0.0001324 | 0.0050509 | 0.023549 | 0.047099 | 753.5799 | 59.8909 | 12.5826
123.3 | 0.0010366 | 0.0001325 | 0.0050507 | 0.02365 | 0.047301 | 756.8124 | 60.1513 | 12.5818
123.4 | 0.0010366 | 0.0001326 | 0.0050505 | 0.023751 | 0.047503 | 760.0448 | 60.4119 | 12.5811
123.5 | 0.0010366 | 0.0001327 | 0.0050503 | 0.023852 | 0.047705 | 763.277 | 60.6724 | 12.5803
123.6 | 0.0010366 | 0.00013281 | 0.00505 | 0.023953 | 0.047907 | 766.5091 | 60.9329 | 12.5796
123.7 | 0.0010365 | 0.00013291 | 0.0050498 | 0.024054 | 0.048109 | 769.7411 | 61.1935 | 12.5788
123.8 | 0.0010365 | 0.00013301 | 0.0050496 | 0.024155 | 0.048311 | 772.9729 | 61.4541 | 12.5781
123.9 | 0.0010365 | 0.00013311 | 0.0050494 | 0.024256 | 0.048513 | 776.2046 | 61.7147 | 12.5773
124 | 0.0010365 | 0.00013321 | 0.0050492 | 0.024357 | 0.048715 | 779.4362 | 61.9753 | 12.5766
124.1 | 0.0010365 | 0.00013332 | 0.005049 | 0.024458 | 0.048917 | 782.6676 | 62.236 | 12.5758
124.2 | 0.0010364 | 0.00013342 | 0.0050488 | 0.024559 | 0.049119 | 785.8989 | 62.4966 | 12.5751
124.3 | 0.0010364 | 0.00013352 | 0.0050486 | 0.02466 | 0.049321 | 789.13 | 62.7573 | 12.5743
124.4 | 0.0010364 | 0.00013362 | 0.0050484 | 0.024761 | 0.049523 | 792.3611 | 63.018 | 12.5736
124.5 | 0.0010364 | 0.00013372 | 0.0050482 | 0.024862 | 0.049724 | 795.5919 | 63.2788 | 12.5728
124.6 | 0.0010364 | 0.00013382 | 0.005048 | 0.024963 | 0.049926 | 798.8227 | 63.5395 | 12.5721
124.7 | 0.0010363 | 0.00013393 | 0.0050477 | 0.025064 | 0.050128 | 802.0533 | 63.8003 | 12.5713
124.8 | 0.0010363 | 0.00013403 | 0.0050475 | 0.025165 | 0.05033 | 805.2838 | 64.0611 | 12.5706
124.9 | 0.0010363 | 0.00013413 | 0.0050473 | 0.025266 | 0.050532 | 808.5142 | 64.3219 | 12.5698
125 | 0.0010363 | 0.00013423 | 0.0050471 | 0.025367 | 0.050734 | 811.7444 | 64.5827 | 12.5691
125.1 | 0.0010362 | 0.00013433 | 0.0050469 | 0.025468 | 0.050936 | 814.9745 | 64.8436 | 12.5683
125.2 | 0.0010362 | 0.00013444 | 0.0050467 | 0.025569 | 0.051138 | 818.2044 | 65.1045 | 12.5676
125.3 | 0.0010362 | 0.00013454 | 0.0050465 | 0.02567 | 0.05134 | 821.4342 | 65.3654 | 12.5668
125.4 | 0.0010362 | 0.00013464 | 0.0050463 | 0.025771 | 0.051541 | 824.6639 | 65.6263 | 12.5661
125.5 | 0.0010362 | 0.00013474 | 0.0050461 | 0.025872 | 0.051743 | 827.8935 | 65.8872 | 12.5653
125.6 | 0.0010361 | 0.00013484 | 0.0050459 | 0.025973 | 0.051945 | 831.1229 | 66.1482 | 12.5646
125.7 | 0.0010361 | 0.00013494 | 0.0050457 | 0.026074 | 0.052147 | 834.3522 | 66.4091 | 12.5638
125.8 | 0.0010361 | 0.00013505 | 0.0050454 | 0.026174 | 0.052349 | 837.5813 | 66.6701 | 12.5631
125.9 | 0.0010361 | 0.00013515 | 0.0050452 | 0.026275 | 0.052551 | 840.8103 | 66.9312 | 12.5623
126 | 0.0010361 | 0.00013525 | 0.005045 | 0.026376 | 0.052752 | 844.0392 | 67.1922 | 12.5616
126.1 | 0.001036 | 0.00013535 | 0.0050448 | 0.026477 | 0.052954 | 847.268 | 67.4533 | 12.5608
126.2 | 0.001036 | 0.00013545 | 0.0050446 | 0.026578 | 0.053156 | 850.4966 | 67.7143 | 12.5601
126.3 | 0.001036 | 0.00013555 | 0.0050444 | 0.026679 | 0.053358 | 853.7251 | 67.9754 | 12.5593
126.4 | 0.001036 | 0.00013566 | 0.0050442 | 0.02678 | 0.05356 | 856.9534 | 68.2366 | 12.5586
126.5 | 0.0010359 | 0.00013576 | 0.005044 | 0.026881 | 0.053761 | 860.1816 | 68.4977 | 12.5578
126.6 | 0.0010359 | 0.00013586 | 0.0050438 | 0.026982 | 0.053963 | 863.4097 | 68.7589 | 12.5571
126.7 | 0.0010359 | 0.00013596 | 0.0050436 | 0.027082 | 0.054165 | 866.6377 | 69.0201 | 12.5563
126.8 | 0.0010359 | 0.00013606 | 0.0050434 | 0.027183 | 0.054367 | 869.8655 | 69.2813 | 12.5556
126.9 | 0.0010359 | 0.00013616 | 0.0050431 | 0.027284 | 0.054568 | 873.0932 | 69.5425 | 12.5548
127 | 0.0010358 | 0.00013627 | 0.0050429 | 0.027385 | 0.05477 | 876.3207 | 69.8037 | 12.5541
127.1 | 0.0010358 | 0.00013637 | 0.0050427 | 0.027486 | 0.054972 | 879.5481 | 70.065 | 12.5533
127.2 | 0.0010358 | 0.00013647 | 0.0050425 | 0.027587 | 0.055173 | 882.7754 | 70.3263 | 12.5526
127.3 | 0.0010358 | 0.00013657 | 0.0050423 | 0.027688 | 0.055375 | 886.0025 | 70.5876 | 12.5518
127.4 | 0.0010358 | 0.00013667 | 0.0050421 | 0.027788 | 0.055577 | 889.2295 | 70.8489 | 12.5511
127.5 | 0.0010357 | 0.00013677 | 0.0050419 | 0.027889 | 0.055779 | 892.4564 | 71.1103 | 12.5503
127.6 | 0.0010357 | 0.00013688 | 0.0050417 | 0.02799 | 0.05598 | 895.6832 | 71.3716 | 12.5496
127.7 | 0.0010357 | 0.00013698 | 0.0050415 | 0.028091 | 0.056182 | 898.9098 | 71.633 | 12.5488
127.8 | 0.0010357 | 0.00013708 | 0.0050413 | 0.028192 | 0.056384 | 902.1362 | 71.8944 | 12.5481
127.9 | 0.0010356 | 0.00013718 | 0.0050411 | 0.028293 | 0.056585 | 905.3626 | 72.1559 | 12.5473
128 | 0.0010356 | 0.00013728 | 0.0050408 | 0.028393 | 0.056787 | 908.5888 | 72.4173 | 12.5466
128.1 | 0.0010356 | 0.00013738 | 0.0050406 | 0.028494 | 0.056988 | 911.8149 | 72.6788 | 12.5458
128.2 | 0.0010356 | 0.00013749 | 0.0050404 | 0.028595 | 0.05719 | 915.0408 | 72.9403 | 12.5451
128.3 | 0.0010356 | 0.00013759 | 0.0050402 | 0.028696 | 0.057392 | 918.2666 | 73.2018 | 12.5443
128.4 | 0.0010355 | 0.00013769 | 0.00504 | 0.028797 | 0.057593 | 921.4923 | 73.4633 | 12.5436
128.5 | 0.0010355 | 0.00013779 | 0.0050398 | 0.028897 | 0.057795 | 924.7178 | 73.7249 | 12.5428
128.6 | 0.0010355 | 0.00013789 | 0.0050396 | 0.028998 | 0.057996 | 927.9432 | 73.9864 | 12.5421
128.7 | 0.0010355 | 0.00013799 | 0.0050394 | 0.029099 | 0.058198 | 931.1685 | 74.248 | 12.5413
128.8 | 0.0010355 | 0.00013809 | 0.0050392 | 0.0292 | 0.0584 | 934.3936 | 74.5097 | 12.5406
128.9 | 0.0010354 | 0.0001382 | 0.005039 | 0.029301 | 0.058601 | 937.6186 | 74.7713 | 12.5398
129 | 0.0010354 | 0.0001383 | 0.0050388 | 0.029401 | 0.058803 | 940.8435 | 75.033 | 12.5391
129.1 | 0.0010354 | 0.0001384 | 0.0050385 | 0.029502 | 0.059004 | 944.0683 | 75.2946 | 12.5383
129.2 | 0.0010354 | 0.0001385 | 0.0050383 | 0.029603 | 0.059206 | 947.2929 | 75.5563 | 12.5376
129.3 | 0.0010353 | 0.0001386 | 0.0050381 | 0.029704 | 0.059407 | 950.5173 | 75.8181 | 12.5368
129.4 | 0.0010353 | 0.0001387 | 0.0050379 | 0.029804 | 0.059609 | 953.7417 | 76.0798 | 12.5361
129.5 | 0.0010353 | 0.00013881 | 0.0050377 | 0.029905 | 0.05981 | 956.9659 | 76.3416 | 12.5353
129.6 | 0.0010353 | 0.00013891 | 0.0050375 | 0.030006 | 0.060012 | 960.1899 | 76.6033 | 12.5346
129.7 | 0.0010353 | 0.00013901 | 0.0050373 | 0.030107 | 0.060213 | 963.4139 | 76.8651 | 12.5338
129.8 | 0.0010352 | 0.00013911 | 0.0050371 | 0.030207 | 0.060415 | 966.6377 | 77.127 | 12.5331
129.9 | 0.0010352 | 0.00013921 | 0.0050369 | 0.030308 | 0.060616 | 969.8613 | 77.3888 | 12.5323
130 | 0.0010352 | 0.00013931 | 0.0050367 | 0.030409 | 0.060818 | 973.0849 | 77.6507 | 12.5316
130.1 | 0.0010352 | 0.00013941 | 0.0050365 | 0.03051 | 0.061019 | 976.3083 | 77.9126 | 12.5308
130.2 | 0.0010352 | 0.00013951 | 0.0050363 | 0.03061 | 0.061221 | 979.5316 | 78.1745 | 12.5301
130.3 | 0.0010351 | 0.00013962 | 0.005036 | 0.030711 | 0.061422 | 982.7547 | 78.4364 | 12.5293
130.4 | 0.0010351 | 0.00013972 | 0.0050358 | 0.030812 | 0.061624 | 985.9777 | 78.6983 | 12.5286
130.5 | 0.0010351 | 0.00013982 | 0.0050356 | 0.030913 | 0.061825 | 989.2006 | 78.9603 | 12.5278
130.6 | 0.0010351 | 0.00013992 | 0.0050354 | 0.031013 | 0.062026 | 992.4233 | 79.2223 | 12.5271
130.7 | 0.001035 | 0.00014002 | 0.0050352 | 0.031114 | 0.062228 | 995.6459 | 79.4843 | 12.5263
130.8 | 0.001035 | 0.00014012 | 0.005035 | 0.031215 | 0.062429 | 998.8684 | 79.7463 | 12.5256
130.9 | 0.001035 | 0.00014022 | 0.0050348 | 0.031315 | 0.062631 | 1002.0907 | 80.0084 | 12.5248
131 | 0.001035 | 0.00014033 | 0.0050346 | 0.031416 | 0.062832 | 1005.3129 | 80.2705 | 12.5241
131.1 | 0.001035 | 0.00014043 | 0.0050344 | 0.031517 | 0.063033 | 1008.535 | 80.5326 | 12.5233
131.2 | 0.0010349 | 0.00014053 | 0.0050342 | 0.031617 | 0.063235 | 1011.7569 | 80.7947 | 12.5226
131.3 | 0.0010349 | 0.00014063 | 0.005034 | 0.031718 | 0.063436 | 1014.9787 | 81.0568 | 12.5218
131.4 | 0.0010349 | 0.00014073 | 0.0050338 | 0.031819 | 0.063638 | 1018.2004 | 81.319 | 12.5211
131.5 | 0.0010349 | 0.00014083 | 0.0050335 | 0.031919 | 0.063839 | 1021.4219 | 81.5811 | 12.5203
131.6 | 0.0010349 | 0.00014093 | 0.0050333 | 0.03202 | 0.06404 | 1024.6433 | 81.8433 | 12.5196
131.7 | 0.0010348 | 0.00014103 | 0.0050331 | 0.032121 | 0.064242 | 1027.8646 | 82.1055 | 12.5188
131.8 | 0.0010348 | 0.00014114 | 0.0050329 | 0.032221 | 0.064443 | 1031.0857 | 82.3678 | 12.5181
131.9 | 0.0010348 | 0.00014124 | 0.0050327 | 0.032322 | 0.064644 | 1034.3067 | 82.63 | 12.5173
132 | 0.0010348 | 0.00014134 | 0.0050325 | 0.032423 | 0.064845 | 1037.5276 | 82.8923 | 12.5166
132.1 | 0.0010347 | 0.00014144 | 0.0050323 | 0.032523 | 0.065047 | 1040.7483 | 83.1546 | 12.5158
132.2 | 0.0010347 | 0.00014154 | 0.0050321 | 0.032624 | 0.065248 | 1043.9689 | 83.417 | 12.5151
132.3 | 0.0010347 | 0.00014164 | 0.0050319 | 0.032725 | 0.065449 | 1047.1894 | 83.6793 | 12.5143
132.4 | 0.0010347 | 0.00014174 | 0.0050317 | 0.032825 | 0.065651 | 1050.4097 | 83.9417 | 12.5136
132.5 | 0.0010347 | 0.00014184 | 0.0050315 | 0.032926 | 0.065852 | 1053.6299 | 84.204 | 12.5128
132.6 | 0.0010346 | 0.00014195 | 0.0050313 | 0.033027 | 0.066053 | 1056.85 | 84.4664 | 12.5121
132.7 | 0.0010346 | 0.00014205 | 0.005031 | 0.033127 | 0.066254 | 1060.0699 | 84.7289 | 12.5113
132.8 | 0.0010346 | 0.00014215 | 0.0050308 | 0.033228 | 0.066456 | 1063.2897 | 84.9913 | 12.5106
132.9 | 0.0010346 | 0.00014225 | 0.0050306 | 0.033328 | 0.066657 | 1066.5094 | 85.2538 | 12.5098
133 | 0.0010346 | 0.00014235 | 0.0050304 | 0.033429 | 0.066858 | 1069.7289 | 85.5163 | 12.5091
133.1 | 0.0010345 | 0.00014245 | 0.0050302 | 0.03353 | 0.067059 | 1072.9483 | 85.7788 | 12.5083
133.2 | 0.0010345 | 0.00014255 | 0.00503 | 0.03363 | 0.06726 | 1076.1676 | 86.0413 | 12.5076
133.3 | 0.0010345 | 0.00014265 | 0.0050298 | 0.033731 | 0.067462 | 1079.3868 | 86.3039 | 12.5068
133.4 | 0.0010345 | 0.00014275 | 0.0050296 | 0.033831 | 0.067663 | 1082.6058 | 86.5664 | 12.5061
133.5 | 0.0010344 | 0.00014286 | 0.0050294 | 0.033932 | 0.067864 | 1085.8246 | 86.829 | 12.5053
133.6 | 0.0010344 | 0.00014296 | 0.0050292 | 0.034033 | 0.068065 | 1089.0434 | 87.0917 | 12.5046
133.7 | 0.0010344 | 0.00014306 | 0.005029 | 0.034133 | 0.068266 | 1092.262 | 87.3543 | 12.5038
133.8 | 0.0010344 | 0.00014316 | 0.0050288 | 0.034234 | 0.068468 | 1095.4804 | 87.6169 | 12.5031
133.9 | 0.0010344 | 0.00014326 | 0.0050285 | 0.034334 | 0.068669 | 1098.6988 | 87.8796 | 12.5023
134 | 0.0010343 | 0.00014336 | 0.0050283 | 0.034435 | 0.06887 | 1101.917 | 88.1423 | 12.5016
134.1 | 0.0010343 | 0.00014346 | 0.0050281 | 0.034535 | 0.069071 | 1105.135 | 88.405 | 12.5008
134.2 | 0.0010343 | 0.00014356 | 0.0050279 | 0.034636 | 0.069272 | 1108.353 | 88.6678 | 12.5001
134.3 | 0.0010343 | 0.00014366 | 0.0050277 | 0.034737 | 0.069473 | 1111.5708 | 88.9305 | 12.4993
134.4 | 0.0010343 | 0.00014377 | 0.0050275 | 0.034837 | 0.069674 | 1114.7885 | 89.1933 | 12.4986
134.5 | 0.0010342 | 0.00014387 | 0.0050273 | 0.034938 | 0.069875 | 1118.006 | 89.4561 | 12.4978
134.6 | 0.0010342 | 0.00014397 | 0.0050271 | 0.035038 | 0.070076 | 1121.2234 | 89.719 | 12.4971
134.7 | 0.0010342 | 0.00014407 | 0.0050269 | 0.035139 | 0.070278 | 1124.4407 | 89.9818 | 12.4963
134.8 | 0.0010342 | 0.00014417 | 0.0050267 | 0.035239 | 0.070479 | 1127.6578 | 90.2447 | 12.4956
134.9 | 0.0010341 | 0.00014427 | 0.0050265 | 0.03534 | 0.07068 | 1130.8748 | 90.5076 | 12.4948
135 | 0.0010341 | 0.00014437 | 0.0050263 | 0.03544 | 0.070881 | 1134.0917 | 90.7705 | 12.4941
135.1 | 0.0010341 | 0.00014447 | 0.0050261 | 0.035541 | 0.071082 | 1137.3084 | 91.0334 | 12.4933
135.2 | 0.0010341 | 0.00014457 | 0.0050258 | 0.035641 | 0.071283 | 1140.525 | 91.2963 | 12.4926
135.3 | 0.0010341 | 0.00014467 | 0.0050256 | 0.035742 | 0.071484 | 1143.7415 | 91.5593 | 12.4918
135.4 | 0.001034 | 0.00014478 | 0.0050254 | 0.035842 | 0.071685 | 1146.9579 | 91.8223 | 12.4911
135.5 | 0.001034 | 0.00014488 | 0.0050252 | 0.035943 | 0.071886 | 1150.1741 | 92.0853 | 12.4903
135.6 | 0.001034 | 0.00014498 | 0.005025 | 0.036043 | 0.072087 | 1153.3901 | 92.3483 | 12.4896
135.7 | 0.001034 | 0.00014508 | 0.0050248 | 0.036144 | 0.072288 | 1156.6061 | 92.6114 | 12.4888
135.8 | 0.001034 | 0.00014518 | 0.0050246 | 0.036244 | 0.072489 | 1159.8219 | 92.8745 | 12.4881
135.9 | 0.0010339 | 0.00014528 | 0.0050244 | 0.036345 | 0.07269 | 1163.0376 | 93.1376 | 12.4873
136 | 0.0010339 | 0.00014538 | 0.0050242 | 0.036445 | 0.072891 | 1166.2531 | 93.4007 | 12.4866
136.1 | 0.0010339 | 0.00014548 | 0.005024 | 0.036546 | 0.073092 | 1169.4685 | 93.6638 | 12.4858
136.2 | 0.0010339 | 0.00014558 | 0.0050238 | 0.036646 | 0.073293 | 1172.6838 | 93.927 | 12.4851
136.3 | 0.0010338 | 0.00014568 | 0.0050236 | 0.036747 | 0.073494 | 1175.8989 | 94.1902 | 12.4843
136.4 | 0.0010338 | 0.00014578 | 0.0050234 | 0.036847 | 0.073695 | 1179.1139 | 94.4534 | 12.4836
136.5 | 0.0010338 | 0.00014588 | 0.0050231 | 0.036948 | 0.073896 | 1182.3288 | 94.7166 | 12.4828
136.6 | 0.0010338 | 0.00014599 | 0.0050229 | 0.037048 | 0.074096 | 1185.5436 | 94.9798 | 12.4821
136.7 | 0.0010338 | 0.00014609 | 0.0050227 | 0.037149 | 0.074297 | 1188.7582 | 95.2431 | 12.4813
136.8 | 0.0010337 | 0.00014619 | 0.0050225 | 0.037249 | 0.074498 | 1191.9727 | 95.5064 | 12.4806
136.9 | 0.0010337 | 0.00014629 | 0.0050223 | 0.03735 | 0.074699 | 1195.187 | 95.7697 | 12.4798
137 | 0.0010337 | 0.00014639 | 0.0050221 | 0.03745 | 0.0749 | 1198.4012 | 96.033 | 12.4791
137.1 | 0.0010337 | 0.00014649 | 0.0050219 | 0.03755 | 0.075101 | 1201.6153 | 96.2964 | 12.4783
137.2 | 0.0010337 | 0.00014659 | 0.0050217 | 0.037651 | 0.075302 | 1204.8292 | 96.5598 | 12.4776
137.3 | 0.0010336 | 0.00014669 | 0.0050215 | 0.037751 | 0.075503 | 1208.0431 | 96.8231 | 12.4768
137.4 | 0.0010336 | 0.00014679 | 0.0050213 | 0.037852 | 0.075704 | 1211.2567 | 97.0866 | 12.476
137.5 | 0.0010336 | 0.00014689 | 0.0050211 | 0.037952 | 0.075904 | 1214.4703 | 97.35 | 12.4753
137.6 | 0.0010336 | 0.00014699 | 0.0050209 | 0.038053 | 0.076105 | 1217.6837 | 97.6134 | 12.4745
137.7 | 0.0010335 | 0.00014709 | 0.0050207 | 0.038153 | 0.076306 | 1220.897 | 97.8769 | 12.4738
137.8 | 0.0010335 | 0.0001472 | 0.0050204 | 0.038253 | 0.076507 | 1224.1101 | 98.1404 | 12.473
137.9 | 0.0010335 | 0.0001473 | 0.0050202 | 0.038354 | 0.076708 | 1227.3231 | 98.4039 | 12.4723
138 | 0.0010335 | 0.0001474 | 0.00502 | 0.038454 | 0.076909 | 1230.536 | 98.6675 | 12.4715
138.1 | 0.0010335 | 0.0001475 | 0.0050198 | 0.038555 | 0.077109 | 1233.7488 | 98.931 | 12.4708
138.2 | 0.0010334 | 0.0001476 | 0.0050196 | 0.038655 | 0.07731 | 1236.9614 | 99.1946 | 12.47
138.3 | 0.0010334 | 0.0001477 | 0.0050194 | 0.038755 | 0.077511 | 1240.1739 | 99.4582 | 12.4693
138.4 | 0.0010334 | 0.0001478 | 0.0050192 | 0.038856 | 0.077712 | 1243.3862 | 99.7219 | 12.4685
138.5 | 0.0010334 | 0.0001479 | 0.005019 | 0.038956 | 0.077912 | 1246.5985 | 99.9855 | 12.4678
138.6 | 0.0010334 | 0.000148 | 0.0050188 | 0.039057 | 0.078113 | 1249.8106 | 100.2492 | 12.467
138.7 | 0.0010333 | 0.0001481 | 0.0050186 | 0.039157 | 0.078314 | 1253.0225 | 100.5129 | 12.4663
138.8 | 0.0010333 | 0.0001482 | 0.0050184 | 0.039257 | 0.078515 | 1256.2343 | 100.7766 | 12.4655
138.9 | 0.0010333 | 0.0001483 | 0.0050182 | 0.039358 | 0.078715 | 1259.446 | 101.0403 | 12.4648
139 | 0.0010333 | 0.0001484 | 0.005018 | 0.039458 | 0.078916 | 1262.6576 | 101.304 | 12.464
139.1 | 0.0010332 | 0.0001485 | 0.0050177 | 0.039558 | 0.079117 | 1265.869 | 101.5678 | 12.4633
139.2 | 0.0010332 | 0.0001486 | 0.0050175 | 0.039659 | 0.079318 | 1269.0803 | 101.8316 | 12.4625
139.3 | 0.0010332 | 0.00014871 | 0.0050173 | 0.039759 | 0.079518 | 1272.2914 | 102.0954 | 12.4618
139.4 | 0.0010332 | 0.00014881 | 0.0050171 | 0.039859 | 0.079719 | 1275.5025 | 102.3593 | 12.461
139.5 | 0.0010332 | 0.00014891 | 0.0050169 | 0.03996 | 0.07992 | 1278.7134 | 102.6231 | 12.4603
139.6 | 0.0010331 | 0.00014901 | 0.0050167 | 0.04006 | 0.08012 | 1281.9241 | 102.887 | 12.4595
139.7 | 0.0010331 | 0.00014911 | 0.0050165 | 0.04016 | 0.080321 | 1285.1348 | 103.1509 | 12.4588
139.8 | 0.0010331 | 0.00014921 | 0.0050163 | 0.040261 | 0.080522 | 1288.3452 | 103.4148 | 12.458
139.9 | 0.0010331 | 0.00014931 | 0.0050161 | 0.040361 | 0.080722 | 1291.5556 | 103.6788 | 12.4573
140 | 0.0010331 | 0.00014941 | 0.0050159 | 0.040461 | 0.080923 | 1294.7658 | 103.9427 | 12.4565
140.1 | 0.001033 | 0.00014951 | 0.0050157 | 0.040562 | 0.081123 | 1297.9759 | 104.2067 | 12.4558
140.2 | 0.001033 | 0.00014961 | 0.0050155 | 0.040662 | 0.081324 | 1301.1859 | 104.4707 | 12.455
140.3 | 0.001033 | 0.00014971 | 0.0050153 | 0.040762 | 0.081525 | 1304.3957 | 104.7347 | 12.4543
140.4 | 0.001033 | 0.00014981 | 0.0050151 | 0.040863 | 0.081725 | 1307.6054 | 104.9988 | 12.4535
140.5 | 0.001033 | 0.00014991 | 0.0050148 | 0.040963 | 0.081926 | 1310.815 | 105.2629 | 12.4528
140.6 | 0.0010329 | 0.00015001 | 0.0050146 | 0.041063 | 0.082127 | 1314.0244 | 105.527 | 12.452
140.7 | 0.0010329 | 0.00015011 | 0.0050144 | 0.041164 | 0.082327 | 1317.2337 | 105.7911 | 12.4513
140.8 | 0.0010329 | 0.00015021 | 0.0050142 | 0.041264 | 0.082528 | 1320.4429 | 106.0552 | 12.4505
140.9 | 0.0010329 | 0.00015031 | 0.005014 | 0.041364 | 0.082728 | 1323.6519 | 106.3194 | 12.4498
141 | 0.0010328 | 0.00015041 | 0.0050138 | 0.041464 | 0.082929 | 1326.8608 | 106.5835 | 12.449
141.1 | 0.0010328 | 0.00015051 | 0.0050136 | 0.041565 | 0.083129 | 1330.0696 | 106.8477 | 12.4483
141.2 | 0.0010328 | 0.00015062 | 0.0050134 | 0.041665 | 0.08333 | 1333.2783 | 107.112 | 12.4475
141.3 | 0.0010328 | 0.00015072 | 0.0050132 | 0.041765 | 0.08353 | 1336.4868 | 107.3762 | 12.4468
141.4 | 0.0010328 | 0.00015082 | 0.005013 | 0.041865 | 0.083731 | 1339.6951 | 107.6405 | 12.446
141.5 | 0.0010327 | 0.00015092 | 0.0050128 | 0.041966 | 0.083931 | 1342.9034 | 107.9047 | 12.4453
141.6 | 0.0010327 | 0.00015102 | 0.0050126 | 0.042066 | 0.084132 | 1346.1115 | 108.169 | 12.4445
141.7 | 0.0010327 | 0.00015112 | 0.0050124 | 0.042166 | 0.084332 | 1349.3195 | 108.4334 | 12.4438
141.8 | 0.0010327 | 0.00015122 | 0.0050122 | 0.042266 | 0.084533 | 1352.5273 | 108.6977 | 12.443
141.9 | 0.0010327 | 0.00015132 | 0.0050119 | 0.042367 | 0.084733 | 1355.735 | 108.9621 | 12.4423
142 | 0.0010326 | 0.00015142 | 0.0050117 | 0.042467 | 0.084934 | 1358.9426 | 109.2265 | 12.4415
142.1 | 0.0010326 | 0.00015152 | 0.0050115 | 0.042567 | 0.085134 | 1362.15 | 109.4909 | 12.4408
142.2 | 0.0010326 | 0.00015162 | 0.0050113 | 0.042667 | 0.085335 | 1365.3573 | 109.7553 | 12.44
142.3 | 0.0010326 | 0.00015172 | 0.0050111 | 0.042768 | 0.085535 | 1368.5645 | 110.0198 | 12.4393
142.4 | 0.0010325 | 0.00015182 | 0.0050109 | 0.042868 | 0.085736 | 1371.7716 | 110.2842 | 12.4385
142.5 | 0.0010325 | 0.00015192 | 0.0050107 | 0.042968 | 0.085936 | 1374.9785 | 110.5487 | 12.4378
142.6 | 0.0010325 | 0.00015202 | 0.0050105 | 0.043068 | 0.086137 | 1378.1853 | 110.8133 | 12.437
142.7 | 0.0010325 | 0.00015212 | 0.0050103 | 0.043168 | 0.086337 | 1381.3919 | 111.0778 | 12.4363
142.8 | 0.0010325 | 0.00015222 | 0.0050101 | 0.043269 | 0.086537 | 1384.5984 | 111.3424 | 12.4355
142.9 | 0.0010324 | 0.00015232 | 0.0050099 | 0.043369 | 0.086738 | 1387.8048 | 111.6069 | 12.4348
143 | 0.0010324 | 0.00015242 | 0.0050097 | 0.043469 | 0.086938 | 1391.0111 | 111.8715 | 12.434
143.1 | 0.0010324 | 0.00015252 | 0.0050095 | 0.043569 | 0.087139 | 1394.2172 | 112.1362 | 12.4333
143.2 | 0.0010324 | 0.00015262 | 0.0050093 | 0.043669 | 0.087339 | 1397.4232 | 112.4008 | 12.4325
143.3 | 0.0010324 | 0.00015272 | 0.005009 | 0.04377 | 0.087539 | 1400.629 | 112.6655 | 12.4317
143.4 | 0.0010323 | 0.00015282 | 0.0050088 | 0.04387 | 0.08774 | 1403.8348 | 112.9302 | 12.431
143.5 | 0.0010323 | 0.00015292 | 0.0050086 | 0.04397 | 0.08794 | 1407.0404 | 113.1949 | 12.4302
143.6 | 0.0010323 | 0.00015302 | 0.0050084 | 0.04407 | 0.08814 | 1410.2458 | 113.4596 | 12.4295
143.7 | 0.0010323 | 0.00015312 | 0.0050082 | 0.04417 | 0.088341 | 1413.4511 | 113.7244 | 12.4287
143.8 | 0.0010322 | 0.00015322 | 0.005008 | 0.044271 | 0.088541 | 1416.6563 | 113.9891 | 12.428
143.9 | 0.0010322 | 0.00015332 | 0.0050078 | 0.044371 | 0.088741 | 1419.8614 | 114.2539 | 12.4272
144 | 0.0010322 | 0.00015342 | 0.0050076 | 0.044471 | 0.088942 | 1423.0663 | 114.5188 | 12.4265
144.1 | 0.0010322 | 0.00015352 | 0.0050074 | 0.044571 | 0.089142 | 1426.2711 | 114.7836 | 12.4257
144.2 | 0.0010322 | 0.00015362 | 0.0050072 | 0.044671 | 0.089342 | 1429.4758 | 115.0485 | 12.425
144.3 | 0.0010321 | 0.00015372 | 0.005007 | 0.044771 | 0.089543 | 1432.6803 | 115.3133 | 12.4242
144.4 | 0.0010321 | 0.00015383 | 0.0050068 | 0.044871 | 0.089743 | 1435.8847 | 115.5782 | 12.4235
144.5 | 0.0010321 | 0.00015393 | 0.0050066 | 0.044972 | 0.089943 | 1439.089 | 115.8432 | 12.4227
144.6 | 0.0010321 | 0.00015403 | 0.0050064 | 0.045072 | 0.090143 | 1442.2931 | 116.1081 | 12.422
144.7 | 0.0010321 | 0.00015413 | 0.0050062 | 0.045172 | 0.090344 | 1445.4971 | 116.3731 | 12.4212
144.8 | 0.001032 | 0.00015423 | 0.0050059 | 0.045272 | 0.090544 | 1448.701 | 116.6381 | 12.4205
144.9 | 0.001032 | 0.00015433 | 0.0050057 | 0.045372 | 0.090744 | 1451.9048 | 116.9031 | 12.4197
145 | 0.001032 | 0.00015443 | 0.0050055 | 0.045472 | 0.090944 | 1455.1084 | 117.1681 | 12.419
145.1 | 0.001032 | 0.00015453 | 0.0050053 | 0.045572 | 0.091144 | 1458.3118 | 117.4332 | 12.4182
145.2 | 0.0010319 | 0.00015463 | 0.0050051 | 0.045672 | 0.091345 | 1461.5152 | 117.6982 | 12.4175
145.3 | 0.0010319 | 0.00015473 | 0.0050049 | 0.045772 | 0.091545 | 1464.7184 | 117.9633 | 12.4167
145.4 | 0.0010319 | 0.00015483 | 0.0050047 | 0.045873 | 0.091745 | 1467.9215 | 118.2285 | 12.416
145.5 | 0.0010319 | 0.00015493 | 0.0050045 | 0.045973 | 0.091945 | 1471.1244 | 118.4936 | 12.4152
145.6 | 0.0010319 | 0.00015503 | 0.0050043 | 0.046073 | 0.092145 | 1474.3272 | 118.7588 | 12.4145
145.7 | 0.0010318 | 0.00015513 | 0.0050041 | 0.046173 | 0.092346 | 1477.5299 | 119.0239 | 12.4137
145.8 | 0.0010318 | 0.00015523 | 0.0050039 | 0.046273 | 0.092546 | 1480.7325 | 119.2891 | 12.413
145.9 | 0.0010318 | 0.00015533 | 0.0050037 | 0.046373 | 0.092746 | 1483.9349 | 119.5544 | 12.4122
146 | 0.0010318 | 0.00015543 | 0.0050035 | 0.046473 | 0.092946 | 1487.1372 | 119.8196 | 12.4115
146.1 | 0.0010318 | 0.00015553 | 0.0050033 | 0.046573 | 0.093146 | 1490.3393 | 120.0849 | 12.4107
146.2 | 0.0010317 | 0.00015563 | 0.0050031 | 0.046673 | 0.093346 | 1493.5413 | 120.3502 | 12.41
146.3 | 0.0010317 | 0.00015573 | 0.0050028 | 0.046773 | 0.093546 | 1496.7432 | 120.6155 | 12.4092
146.4 | 0.0010317 | 0.00015583 | 0.0050026 | 0.046873 | 0.093747 | 1499.945 | 120.8808 | 12.4085
146.5 | 0.0010317 | 0.00015593 | 0.0050024 | 0.046973 | 0.093947 | 1503.1466 | 121.1462 | 12.4077
146.6 | 0.0010317 | 0.00015603 | 0.0050022 | 0.047073 | 0.094147 | 1506.3481 | 121.4116 | 12.407
146.7 | 0.0010316 | 0.00015613 | 0.005002 | 0.047173 | 0.094347 | 1509.5495 | 121.677 | 12.4062
146.8 | 0.0010316 | 0.00015623 | 0.0050018 | 0.047273 | 0.094547 | 1512.7507 | 121.9424 | 12.4055
146.9 | 0.0010316 | 0.00015633 | 0.0050016 | 0.047373 | 0.094747 | 1515.9518 | 122.2078 | 12.4047
147 | 0.0010316 | 0.00015643 | 0.0050014 | 0.047474 | 0.094947 | 1519.1527 | 122.4733 | 12.404
147.1 | 0.0010315 | 0.00015653 | 0.0050012 | 0.047574 | 0.095147 | 1522.3536 | 122.7388 | 12.4032
147.2 | 0.0010315 | 0.00015663 | 0.005001 | 0.047674 | 0.095347 | 1525.5543 | 123.0043 | 12.4024
147.3 | 0.0010315 | 0.00015673 | 0.0050008 | 0.047774 | 0.095547 | 1528.7548 | 123.2698 | 12.4017
147.4 | 0.0010315 | 0.00015683 | 0.0050006 | 0.047874 | 0.095747 | 1531.9553 | 123.5354 | 12.4009
147.5 | 0.0010315 | 0.00015693 | 0.0050004 | 0.047974 | 0.095947 | 1535.1556 | 123.8009 | 12.4002
147.6 | 0.0010314 | 0.00015703 | 0.0050002 | 0.048074 | 0.096147 | 1538.3557 | 124.0665 | 12.3994
147.7 | 0.0010314 | 0.00015713 | 0.005 | 0.048174 | 0.096347 | 1541.5558 | 124.3321 | 12.3987
147.8 | 0.0010314 | 0.00015723 | 0.0049998 | 0.048274 | 0.096547 | 1544.7557 | 124.5978 | 12.3979
147.9 | 0.0010314 | 0.00015733 | 0.0049995 | 0.048374 | 0.096747 | 1547.9555 | 124.8634 | 12.3972
148 | 0.0010314 | 0.00015743 | 0.0049993 | 0.048474 | 0.096947 | 1551.1551 | 125.1291 | 12.3964
148.1 | 0.0010313 | 0.00015753 | 0.0049991 | 0.048574 | 0.097147 | 1554.3546 | 125.3948 | 12.3957
148.2 | 0.0010313 | 0.00015763 | 0.0049989 | 0.048674 | 0.097347 | 1557.554 | 125.6605 | 12.3949
148.3 | 0.0010313 | 0.00015773 | 0.0049987 | 0.048774 | 0.097547 | 1560.7533 | 125.9263 | 12.3942
148.4 | 0.0010313 | 0.00015783 | 0.0049985 | 0.048874 | 0.097747 | 1563.9524 | 126.192 | 12.3934
148.5 | 0.0010312 | 0.00015793 | 0.0049983 | 0.048973 | 0.097947 | 1567.1514 | 126.4578 | 12.3927
148.6 | 0.0010312 | 0.00015803 | 0.0049981 | 0.049073 | 0.098147 | 1570.3502 | 126.7236 | 12.3919
148.7 | 0.0010312 | 0.00015812 | 0.0049979 | 0.049173 | 0.098347 | 1573.5489 | 126.9895 | 12.3912
148.8 | 0.0010312 | 0.00015822 | 0.0049977 | 0.049273 | 0.098547 | 1576.7475 | 127.2553 | 12.3904
148.9 | 0.0010312 | 0.00015832 | 0.0049975 | 0.049373 | 0.098747 | 1579.946 | 127.5212 | 12.3897
149 | 0.0010311 | 0.00015842 | 0.0049973 | 0.049473 | 0.098947 | 1583.1443 | 127.7871 | 12.3889
149.1 | 0.0010311 | 0.00015852 | 0.0049971 | 0.049573 | 0.099146 | 1586.3425 | 128.053 | 12.3882
149.2 | 0.0010311 | 0.00015862 | 0.0049969 | 0.049673 | 0.099346 | 1589.5405 | 128.319 | 12.3874
149.3 | 0.0010311 | 0.00015872 | 0.0049967 | 0.049773 | 0.099546 | 1592.7385 | 128.5849 | 12.3867
149.4 | 0.0010311 | 0.00015882 | 0.0049965 | 0.049873 | 0.099746 | 1595.9363 | 128.8509 | 12.3859
149.5 | 0.001031 | 0.00015892 | 0.0049962 | 0.049973 | 0.099946 | 1599.1339 | 129.1169 | 12.3852
149.6 | 0.001031 | 0.00015902 | 0.004996 | 0.050073 | 0.10015 | 1602.3315 | 129.3829 | 12.3844
149.7 | 0.001031 | 0.00015912 | 0.0049958 | 0.050173 | 0.10035 | 1605.5289 | 129.649 | 12.3837
149.8 | 0.001031 | 0.00015922 | 0.0049956 | 0.050273 | 0.10055 | 1608.7261 | 129.9151 | 12.3829
149.9 | 0.0010309 | 0.00015932 | 0.0049954 | 0.050373 | 0.10075 | 1611.9233 | 130.1811 | 12.3822
150 | 0.0010309 | 0.00015942 | 0.0049952 | 0.050473 | 0.10095 | 1615.1203 | 130.4473 | 12.3814
150.1 | 0.0010309 | 0.00015952 | 0.004995 | 0.050572 | 0.10114 | 1618.3171 | 130.7134 | 12.3807
150.2 | 0.0010309 | 0.00015962 | 0.0049948 | 0.050672 | 0.10134 | 1621.5139 | 130.9796 | 12.3799
150.3 | 0.0010309 | 0.00015972 | 0.0049946 | 0.050772 | 0.10154 | 1624.7105 | 131.2457 | 12.3791
150.4 | 0.0010308 | 0.00015982 | 0.0049944 | 0.050872 | 0.10174 | 1627.907 | 131.5119 | 12.3784
150.5 | 0.0010308 | 0.00015992 | 0.0049942 | 0.050972 | 0.10194 | 1631.1033 | 131.7782 | 12.3776
150.6 | 0.0010308 | 0.00016002 | 0.004994 | 0.051072 | 0.10214 | 1634.2995 | 132.0444 | 12.3769
150.7 | 0.0010308 | 0.00016012 | 0.0049938 | 0.051172 | 0.10234 | 1637.4956 | 132.3107 | 12.3761
150.8 | 0.0010308 | 0.00016022 | 0.0049936 | 0.051272 | 0.10254 | 1640.6916 | 132.577 | 12.3754
150.9 | 0.0010307 | 0.00016032 | 0.0049934 | 0.051371 | 0.10274 | 1643.8874 | 132.8433 | 12.3746
151 | 0.0010307 | 0.00016042 | 0.0049932 | 0.051471 | 0.10294 | 1647.0831 | 133.1096 | 12.3739
151.1 | 0.0010307 | 0.00016052 | 0.004993 | 0.051571 | 0.10314 | 1650.2786 | 133.376 | 12.3731
151.2 | 0.0010307 | 0.00016062 | 0.0049927 | 0.051671 | 0.10334 | 1653.4741 | 133.6423 | 12.3724
151.3 | 0.0010307 | 0.00016072 | 0.0049925 | 0.051771 | 0.10354 | 1656.6693 | 133.9087 | 12.3716
151.4 | 0.0010306 | 0.00016082 | 0.0049923 | 0.051871 | 0.10374 | 1659.8645 | 134.1751 | 12.3709
151.5 | 0.0010306 | 0.00016092 | 0.0049921 | 0.051971 | 0.10394 | 1663.0595 | 134.4416 | 12.3701
151.6 | 0.0010306 | 0.00016102 | 0.0049919 | 0.05207 | 0.10414 | 1666.2544 | 134.708 | 12.3694
151.7 | 0.0010306 | 0.00016112 | 0.0049917 | 0.05217 | 0.10434 | 1669.4492 | 134.9745 | 12.3686
151.8 | 0.0010305 | 0.00016122 | 0.0049915 | 0.05227 | 0.10454 | 1672.6438 | 135.241 | 12.3679
151.9 | 0.0010305 | 0.00016131 | 0.0049913 | 0.05237 | 0.10474 | 1675.8383 | 135.5076 | 12.3671
152 | 0.0010305 | 0.00016141 | 0.0049911 | 0.05247 | 0.10494 | 1679.0327 | 135.7741 | 12.3664
152.1 | 0.0010305 | 0.00016151 | 0.0049909 | 0.05257 | 0.10514 | 1682.2269 | 136.0407 | 12.3656
152.2 | 0.0010305 | 0.00016161 | 0.0049907 | 0.052669 | 0.10534 | 1685.421 | 136.3073 | 12.3649
152.3 | 0.0010304 | 0.00016171 | 0.0049905 | 0.052769 | 0.10554 | 1688.615 | 136.5739 | 12.3641
152.4 | 0.0010304 | 0.00016181 | 0.0049903 | 0.052869 | 0.10574 | 1691.8089 | 136.8405 | 12.3634
152.5 | 0.0010304 | 0.00016191 | 0.0049901 | 0.052969 | 0.10594 | 1695.0026 | 137.1072 | 12.3626
152.6 | 0.0010304 | 0.00016201 | 0.0049899 | 0.053069 | 0.10614 | 1698.1962 | 137.3739 | 12.3619
152.7 | 0.0010304 | 0.00016211 | 0.0049897 | 0.053168 | 0.10634 | 1701.3896 | 137.6406 | 12.3611
152.8 | 0.0010303 | 0.00016221 | 0.0049895 | 0.053268 | 0.10654 | 1704.5829 | 137.9073 | 12.3604
152.9 | 0.0010303 | 0.00016231 | 0.0049892 | 0.053368 | 0.10674 | 1707.7761 | 138.1741 | 12.3596
153 | 0.0010303 | 0.00016241 | 0.004989 | 0.053468 | 0.10694 | 1710.9692 | 138.4408 | 12.3588
153.1 | 0.0010303 | 0.00016251 | 0.0049888 | 0.053568 | 0.10714 | 1714.1621 | 138.7076 | 12.3581
153.2 | 0.0010302 | 0.00016261 | 0.0049886 | 0.053667 | 0.10733 | 1717.3549 | 138.9744 | 12.3573
153.3 | 0.0010302 | 0.00016271 | 0.0049884 | 0.053767 | 0.10753 | 1720.5475 | 139.2413 | 12.3566
153.4 | 0.0010302 | 0.00016281 | 0.0049882 | 0.053867 | 0.10773 | 1723.7401 | 139.5081 | 12.3558
153.5 | 0.0010302 | 0.00016291 | 0.004988 | 0.053967 | 0.10793 | 1726.9325 | 139.775 | 12.3551
153.6 | 0.0010302 | 0.00016301 | 0.0049878 | 0.054066 | 0.10813 | 1730.1247 | 140.0419 | 12.3543
153.7 | 0.0010301 | 0.00016311 | 0.0049876 | 0.054166 | 0.10833 | 1733.3169 | 140.3088 | 12.3536
153.8 | 0.0010301 | 0.0001632 | 0.0049874 | 0.054266 | 0.10853 | 1736.5089 | 140.5758 | 12.3528
153.9 | 0.0010301 | 0.0001633 | 0.0049872 | 0.054366 | 0.10873 | 1739.7007 | 140.8427 | 12.3521
154 | 0.0010301 | 0.0001634 | 0.004987 | 0.054465 | 0.10893 | 1742.8925 | 141.1097 | 12.3513
154.1 | 0.0010301 | 0.0001635 | 0.0049868 | 0.054565 | 0.10913 | 1746.0841 | 141.3767 | 12.3506
154.2 | 0.00103 | 0.0001636 | 0.0049866 | 0.054665 | 0.10933 | 1749.2755 | 141.6438 | 12.3498
154.3 | 0.00103 | 0.0001637 | 0.0049864 | 0.054765 | 0.10953 | 1752.4669 | 141.9108 | 12.3491
154.4 | 0.00103 | 0.0001638 | 0.0049862 | 0.054864 | 0.10973 | 1755.6581 | 142.1779 | 12.3483
154.5 | 0.00103 | 0.0001639 | 0.004986 | 0.054964 | 0.10993 | 1758.8492 | 142.445 | 12.3476
154.6 | 0.00103 | 0.000164 | 0.0049858 | 0.055064 | 0.11013 | 1762.0401 | 142.7121 | 12.3468
154.7 | 0.0010299 | 0.0001641 | 0.0049855 | 0.055163 | 0.11033 | 1765.2309 | 142.9793 | 12.3461
154.8 | 0.0010299 | 0.0001642 | 0.0049853 | 0.055263 | 0.11053 | 1768.4216 | 143.2464 | 12.3453
154.9 | 0.0010299 | 0.0001643 | 0.0049851 | 0.055363 | 0.11073 | 1771.6122 | 143.5136 | 12.3446
155 | 0.0010299 | 0.0001644 | 0.0049849 | 0.055463 | 0.11093 | 1774.8026 | 143.7808 | 12.3438
155.1 | 0.0010298 | 0.0001645 | 0.0049847 | 0.055562 | 0.11112 | 1777.9929 | 144.0481 | 12.3431
155.2 | 0.0010298 | 0.0001646 | 0.0049845 | 0.055662 | 0.11132 | 1781.1831 | 144.3153 | 12.3423
155.3 | 0.0010298 | 0.00016469 | 0.0049843 | 0.055762 | 0.11152 | 1784.3731 | 144.5826 | 12.3415
155.4 | 0.0010298 | 0.00016479 | 0.0049841 | 0.055861 | 0.11172 | 1787.563 | 144.8499 | 12.3408
155.5 | 0.0010298 | 0.00016489 | 0.0049839 | 0.055961 | 0.11192 | 1790.7528 | 145.1172 | 12.34
155.6 | 0.0010297 | 0.00016499 | 0.0049837 | 0.056061 | 0.11212 | 1793.9424 | 145.3845 | 12.3393
155.7 | 0.0010297 | 0.00016509 | 0.0049835 | 0.05616 | 0.11232 | 1797.1319 | 145.6519 | 12.3385
155.8 | 0.0010297 | 0.00016519 | 0.0049833 | 0.05626 | 0.11252 | 1800.3213 | 145.9193 | 12.3378
155.9 | 0.0010297 | 0.00016529 | 0.0049831 | 0.05636 | 0.11272 | 1803.5105 | 146.1867 | 12.337
156 | 0.0010297 | 0.00016539 | 0.0049829 | 0.056459 | 0.11292 | 1806.6996 | 146.4541 | 12.3363
156.1 | 0.0010296 | 0.00016549 | 0.0049827 | 0.056559 | 0.11312 | 1809.8886 | 146.7216 | 12.3355
156.2 | 0.0010296 | 0.00016559 | 0.0049825 | 0.056659 | 0.11332 | 1813.0774 | 146.9891 | 12.3348
156.3 | 0.0010296 | 0.00016569 | 0.0049823 | 0.056758 | 0.11352 | 1816.2662 | 147.2566 | 12.334
156.4 | 0.0010296 | 0.00016579 | 0.0049821 | 0.056858 | 0.11372 | 1819.4547 | 147.5241 | 12.3333
156.5 | 0.0010295 | 0.00016589 | 0.0049819 | 0.056958 | 0.11392 | 1822.6432 | 147.7916 | 12.3325
156.6 | 0.0010295 | 0.00016598 | 0.0049816 | 0.057057 | 0.11411 | 1825.8315 | 148.0592 | 12.3318
156.7 | 0.0010295 | 0.00016608 | 0.0049814 | 0.057157 | 0.11431 | 1829.0197 | 148.3268 | 12.331
156.8 | 0.0010295 | 0.00016618 | 0.0049812 | 0.057256 | 0.11451 | 1832.2078 | 148.5944 | 12.3303
156.9 | 0.0010295 | 0.00016628 | 0.004981 | 0.057356 | 0.11471 | 1835.3957 | 148.862 | 12.3295
157 | 0.0010294 | 0.00016638 | 0.0049808 | 0.057456 | 0.11491 | 1838.5835 | 149.1296 | 12.3288
157.1 | 0.0010294 | 0.00016648 | 0.0049806 | 0.057555 | 0.11511 | 1841.7712 | 149.3973 | 12.328
157.2 | 0.0010294 | 0.00016658 | 0.0049804 | 0.057655 | 0.11531 | 1844.9587 | 149.665 | 12.3273
157.3 | 0.0010294 | 0.00016668 | 0.0049802 | 0.057755 | 0.11551 | 1848.1461 | 149.9327 | 12.3265
157.4 | 0.0010294 | 0.00016678 | 0.00498 | 0.057854 | 0.11571 | 1851.3334 | 150.2005 | 12.3257
157.5 | 0.0010293 | 0.00016688 | 0.0049798 | 0.057954 | 0.11591 | 1854.5205 | 150.4682 | 12.325
157.6 | 0.0010293 | 0.00016698 | 0.0049796 | 0.058053 | 0.11611 | 1857.7075 | 150.736 | 12.3242
157.7 | 0.0010293 | 0.00016707 | 0.0049794 | 0.058153 | 0.11631 | 1860.8944 | 151.0038 | 12.3235
157.8 | 0.0010293 | 0.00016717 | 0.0049792 | 0.058253 | 0.11651 | 1864.0811 | 151.2717 | 12.3227
157.9 | 0.0010293 | 0.00016727 | 0.004979 | 0.058352 | 0.1167 | 1867.2677 | 151.5395 | 12.322
158 | 0.0010292 | 0.00016737 | 0.0049788 | 0.058452 | 0.1169 | 1870.4542 | 151.8074 | 12.3212
158.1 | 0.0010292 | 0.00016747 | 0.0049786 | 0.058551 | 0.1171 | 1873.6406 | 152.0753 | 12.3205
158.2 | 0.0010292 | 0.00016757 | 0.0049784 | 0.058651 | 0.1173 | 1876.8268 | 152.3432 | 12.3197
158.3 | 0.0010292 | 0.00016767 | 0.0049782 | 0.05875 | 0.1175 | 1880.0129 | 152.6111 | 12.319
158.4 | 0.0010291 | 0.00016777 | 0.004978 | 0.05885 | 0.1177 | 1883.1989 | 152.8791 | 12.3182
158.5 | 0.0010291 | 0.00016787 | 0.0049778 | 0.05895 | 0.1179 | 1886.3847 | 153.1471 | 12.3175
158.6 | 0.0010291 | 0.00016797 | 0.0049775 | 0.059049 | 0.1181 | 1889.5704 | 153.4151 | 12.3167
158.7 | 0.0010291 | 0.00016806 | 0.0049773 | 0.059149 | 0.1183 | 1892.7559 | 153.6831 | 12.316
158.8 | 0.0010291 | 0.00016816 | 0.0049771 | 0.059248 | 0.1185 | 1895.9414 | 153.9512 | 12.3152
158.9 | 0.001029 | 0.00016826 | 0.0049769 | 0.059348 | 0.1187 | 1899.1267 | 154.2192 | 12.3145
159 | 0.001029 | 0.00016836 | 0.0049767 | 0.059447 | 0.11889 | 1902.3119 | 154.4873 | 12.3137
159.1 | 0.001029 | 0.00016846 | 0.0049765 | 0.059547 | 0.11909 | 1905.4969 | 154.7554 | 12.313
159.2 | 0.001029 | 0.00016856 | 0.0049763 | 0.059646 | 0.11929 | 1908.6818 | 155.0236 | 12.3122
159.3 | 0.001029 | 0.00016866 | 0.0049761 | 0.059746 | 0.11949 | 1911.8666 | 155.2917 | 12.3115
159.4 | 0.0010289 | 0.00016876 | 0.0049759 | 0.059845 | 0.11969 | 1915.0512 | 155.5599 | 12.3107
159.5 | 0.0010289 | 0.00016886 | 0.0049757 | 0.059945 | 0.11989 | 1918.2358 | 155.8281 | 12.3099
159.6 | 0.0010289 | 0.00016896 | 0.0049755 | 0.060044 | 0.12009 | 1921.4201 | 156.0964 | 12.3092
159.7 | 0.0010289 | 0.00016905 | 0.0049753 | 0.060144 | 0.12029 | 1924.6044 | 156.3646 | 12.3084
159.8 | 0.0010288 | 0.00016915 | 0.0049751 | 0.060243 | 0.12049 | 1927.7885 | 156.6329 | 12.3077
159.9 | 0.0010288 | 0.00016925 | 0.0049749 | 0.060343 | 0.12069 | 1930.9725 | 156.9012 | 12.3069
160 | 0.0010288 | 0.00016935 | 0.0049747 | 0.060442 | 0.12088 | 1934.1564 | 157.1695 | 12.3062
160.1 | 0.0010288 | 0.00016945 | 0.0049745 | 0.060542 | 0.12108 | 1937.3401 | 157.4378 | 12.3054
160.2 | 0.0010288 | 0.00016955 | 0.0049743 | 0.060641 | 0.12128 | 1940.5237 | 157.7062 | 12.3047
160.3 | 0.0010287 | 0.00016965 | 0.0049741 | 0.060741 | 0.12148 | 1943.7072 | 157.9746 | 12.3039
160.4 | 0.0010287 | 0.00016975 | 0.0049739 | 0.06084 | 0.12168 | 1946.8905 | 158.243 | 12.3032
160.5 | 0.0010287 | 0.00016985 | 0.0049737 | 0.06094 | 0.12188 | 1950.0737 | 158.5114 | 12.3024
160.6 | 0.0010287 | 0.00016994 | 0.0049735 | 0.061039 | 0.12208 | 1953.2568 | 158.7799 | 12.3017
160.7 | 0.0010287 | 0.00017004 | 0.0049732 | 0.061139 | 0.12228 | 1956.4397 | 159.0483 | 12.3009
160.8 | 0.0010286 | 0.00017014 | 0.004973 | 0.061238 | 0.12248 | 1959.6226 | 159.3168 | 12.3002
160.9 | 0.0010286 | 0.00017024 | 0.0049728 | 0.061338 | 0.12268 | 1962.8052 | 159.5854 | 12.2994
161 | 0.0010286 | 0.00017034 | 0.0049726 | 0.061437 | 0.12287 | 1965.9878 | 159.8539 | 12.2987
161.1 | 0.0010286 | 0.00017044 | 0.0049724 | 0.061537 | 0.12307 | 1969.1702 | 160.1225 | 12.2979
161.2 | 0.0010286 | 0.00017054 | 0.0049722 | 0.061636 | 0.12327 | 1972.3525 | 160.3911 | 12.2971
161.3 | 0.0010285 | 0.00017064 | 0.004972 | 0.061735 | 0.12347 | 1975.5347 | 160.6597 | 12.2964
161.4 | 0.0010285 | 0.00017073 | 0.0049718 | 0.061835 | 0.12367 | 1978.7167 | 160.9283 | 12.2956
161.5 | 0.0010285 | 0.00017083 | 0.0049716 | 0.061934 | 0.12387 | 1981.8986 | 161.1969 | 12.2949
161.6 | 0.0010285 | 0.00017093 | 0.0049714 | 0.062034 | 0.12407 | 1985.0804 | 161.4656 | 12.2941
161.7 | 0.0010284 | 0.00017103 | 0.0049712 | 0.062133 | 0.12427 | 1988.262 | 161.7343 | 12.2934
161.8 | 0.0010284 | 0.00017113 | 0.004971 | 0.062233 | 0.12447 | 1991.4435 | 162.003 | 12.2926
161.9 | 0.0010284 | 0.00017123 | 0.0049708 | 0.062332 | 0.12466 | 1994.6249 | 162.2718 | 12.2919
162 | 0.0010284 | 0.00017133 | 0.0049706 | 0.062431 | 0.12486 | 1997.8061 | 162.5405 | 12.2911
162.1 | 0.0010284 | 0.00017143 | 0.0049704 | 0.062531 | 0.12506 | 2000.9872 | 162.8093 | 12.2904
162.2 | 0.0010283 | 0.00017152 | 0.0049702 | 0.06263 | 0.12526 | 2004.1682 | 163.0781 | 12.2896
162.3 | 0.0010283 | 0.00017162 | 0.00497 | 0.06273 | 0.12546 | 2007.3491 | 163.347 | 12.2889
162.4 | 0.0010283 | 0.00017172 | 0.0049698 | 0.062829 | 0.12566 | 2010.5298 | 163.6158 | 12.2881
162.5 | 0.0010283 | 0.00017182 | 0.0049696 | 0.062928 | 0.12586 | 2013.7104 | 163.8847 | 12.2874
162.6 | 0.0010283 | 0.00017192 | 0.0049694 | 0.063028 | 0.12606 | 2016.8908 | 164.1536 | 12.2866
162.7 | 0.0010282 | 0.00017202 | 0.0049692 | 0.063127 | 0.12625 | 2020.0712 | 164.4225 | 12.2859
162.8 | 0.0010282 | 0.00017212 | 0.004969 | 0.063227 | 0.12645 | 2023.2514 | 164.6915 | 12.2851
162.9 | 0.0010282 | 0.00017221 | 0.0049688 | 0.063326 | 0.12665 | 2026.4314 | 164.9604 | 12.2843
163 | 0.0010282 | 0.00017231 | 0.0049685 | 0.063425 | 0.12685 | 2029.6114 | 165.2294 | 12.2836
163.1 | 0.0010282 | 0.00017241 | 0.0049683 | 0.063525 | 0.12705 | 2032.7912 | 165.4984 | 12.2828
163.2 | 0.0010281 | 0.00017251 | 0.0049681 | 0.063624 | 0.12725 | 2035.9708 | 165.7675 | 12.2821
163.3 | 0.0010281 | 0.00017261 | 0.0049679 | 0.063723 | 0.12745 | 2039.1504 | 166.0365 | 12.2813
163.4 | 0.0010281 | 0.00017271 | 0.0049677 | 0.063823 | 0.12765 | 2042.3298 | 166.3056 | 12.2806
163.5 | 0.0010281 | 0.00017281 | 0.0049675 | 0.063922 | 0.12784 | 2045.5091 | 166.5747 | 12.2798
163.6 | 0.001028 | 0.00017291 | 0.0049673 | 0.064022 | 0.12804 | 2048.6882 | 166.8438 | 12.2791
163.7 | 0.001028 | 0.000173 | 0.0049671 | 0.064121 | 0.12824 | 2051.8672 | 167.113 | 12.2783
163.8 | 0.001028 | 0.0001731 | 0.0049669 | 0.06422 | 0.12844 | 2055.0461 | 167.3822 | 12.2776
163.9 | 0.001028 | 0.0001732 | 0.0049667 | 0.06432 | 0.12864 | 2058.2249 | 167.6514 | 12.2768
164 | 0.001028 | 0.0001733 | 0.0049665 | 0.064419 | 0.12884 | 2061.4035 | 167.9206 | 12.2761
164.1 | 0.0010279 | 0.0001734 | 0.0049663 | 0.064518 | 0.12904 | 2064.582 | 168.1898 | 12.2753
164.2 | 0.0010279 | 0.0001735 | 0.0049661 | 0.064618 | 0.12924 | 2067.7604 | 168.4591 | 12.2746
164.3 | 0.0010279 | 0.00017359 | 0.0049659 | 0.064717 | 0.12943 | 2070.9386 | 168.7283 | 12.2738
164.4 | 0.0010279 | 0.00017369 | 0.0049657 | 0.064816 | 0.12963 | 2074.1167 | 168.9977 | 12.2731
164.5 | 0.0010279 | 0.00017379 | 0.0049655 | 0.064915 | 0.12983 | 2077.2947 | 169.267 | 12.2723
164.6 | 0.0010278 | 0.00017389 | 0.0049653 | 0.065015 | 0.13003 | 2080.4725 | 169.5363 | 12.2715
164.7 | 0.0010278 | 0.00017399 | 0.0049651 | 0.065114 | 0.13023 | 2083.6502 | 169.8057 | 12.2708
164.8 | 0.0010278 | 0.00017409 | 0.0049649 | 0.065213 | 0.13043 | 2086.8278 | 170.0751 | 12.27
164.9 | 0.0010278 | 0.00017419 | 0.0049647 | 0.065313 | 0.13063 | 2090.0053 | 170.3445 | 12.2693
165 | 0.0010277 | 0.00017428 | 0.0049645 | 0.065412 | 0.13082 | 2093.1826 | 170.614 | 12.2685
165.1 | 0.0010277 | 0.00017438 | 0.0049643 | 0.065511 | 0.13102 | 2096.3598 | 170.8834 | 12.2678
165.2 | 0.0010277 | 0.00017448 | 0.0049641 | 0.065611 | 0.13122 | 2099.5368 | 171.1529 | 12.267
165.3 | 0.0010277 | 0.00017458 | 0.0049638 | 0.06571 | 0.13142 | 2102.7138 | 171.4224 | 12.2663
165.4 | 0.0010277 | 0.00017468 | 0.0049636 | 0.065809 | 0.13162 | 2105.8906 | 171.6919 | 12.2655
165.5 | 0.0010276 | 0.00017478 | 0.0049634 | 0.065908 | 0.13182 | 2109.0672 | 171.9615 | 12.2648
165.6 | 0.0010276 | 0.00017487 | 0.0049632 | 0.066008 | 0.13202 | 2112.2438 | 172.2311 | 12.264
165.7 | 0.0010276 | 0.00017497 | 0.004963 | 0.066107 | 0.13221 | 2115.4202 | 172.5007 | 12.2633
165.8 | 0.0010276 | 0.00017507 | 0.0049628 | 0.066206 | 0.13241 | 2118.5965 | 172.7703 | 12.2625
165.9 | 0.0010276 | 0.00017517 | 0.0049626 | 0.066305 | 0.13261 | 2121.7726 | 173.0399 | 12.2618
166 | 0.0010275 | 0.00017527 | 0.0049624 | 0.066405 | 0.13281 | 2124.9486 | 173.3096 | 12.261
166.1 | 0.0010275 | 0.00017537 | 0.0049622 | 0.066504 | 0.13301 | 2128.1245 | 173.5793 | 12.2602
166.2 | 0.0010275 | 0.00017547 | 0.004962 | 0.066603 | 0.13321 | 2131.3003 | 173.849 | 12.2595
166.3 | 0.0010275 | 0.00017556 | 0.0049618 | 0.066702 | 0.1334 | 2134.4759 | 174.1187 | 12.2587
166.4 | 0.0010275 | 0.00017566 | 0.0049616 | 0.066802 | 0.1336 | 2137.6514 | 174.3885 | 12.258
166.5 | 0.0010274 | 0.00017576 | 0.0049614 | 0.066901 | 0.1338 | 2140.8267 | 174.6583 | 12.2572
166.6 | 0.0010274 | 0.00017586 | 0.0049612 | 0.067 | 0.134 | 2144.002 | 174.9281 | 12.2565
166.7 | 0.0010274 | 0.00017596 | 0.004961 | 0.067099 | 0.1342 | 2147.1771 | 175.1979 | 12.2557
166.8 | 0.0010274 | 0.00017606 | 0.0049608 | 0.067199 | 0.1344 | 2150.352 | 175.4678 | 12.255
166.9 | 0.0010273 | 0.00017615 | 0.0049606 | 0.067298 | 0.1346 | 2153.5269 | 175.7376 | 12.2542
167 | 0.0010273 | 0.00017625 | 0.0049604 | 0.067397 | 0.13479 | 2156.7016 | 176.0075 | 12.2535
167.1 | 0.0010273 | 0.00017635 | 0.0049602 | 0.067496 | 0.13499 | 2159.8762 | 176.2774 | 12.2527
167.2 | 0.0010273 | 0.00017645 | 0.00496 | 0.067595 | 0.13519 | 2163.0506 | 176.5474 | 12.252
167.3 | 0.0010273 | 0.00017655 | 0.0049598 | 0.067695 | 0.13539 | 2166.2249 | 176.8173 | 12.2512
167.4 | 0.0010272 | 0.00017665 | 0.0049596 | 0.067794 | 0.13559 | 2169.3991 | 177.0873 | 12.2504
167.5 | 0.0010272 | 0.00017674 | 0.0049594 | 0.067893 | 0.13579 | 2172.5732 | 177.3573 | 12.2497
167.6 | 0.0010272 | 0.00017684 | 0.0049592 | 0.067992 | 0.13598 | 2175.7471 | 177.6274 | 12.2489
167.7 | 0.0010272 | 0.00017694 | 0.004959 | 0.068091 | 0.13618 | 2178.9209 | 177.8974 | 12.2482
167.8 | 0.0010272 | 0.00017704 | 0.0049588 | 0.06819 | 0.13638 | 2182.0946 | 178.1675 | 12.2474
167.9 | 0.0010271 | 0.00017714 | 0.0049585 | 0.06829 | 0.13658 | 2185.2681 | 178.4376 | 12.2467
168 | 0.0010271 | 0.00017723 | 0.0049583 | 0.068389 | 0.13678 | 2188.4415 | 178.7077 | 12.2459
168.1 | 0.0010271 | 0.00017733 | 0.0049581 | 0.068488 | 0.13698 | 2191.6148 | 178.9778 | 12.2452
168.2 | 0.0010271 | 0.00017743 | 0.0049579 | 0.068587 | 0.13717 | 2194.7879 | 179.248 | 12.2444
168.3 | 0.0010271 | 0.00017753 | 0.0049577 | 0.068686 | 0.13737 | 2197.961 | 179.5182 | 12.2437
168.4 | 0.001027 | 0.00017763 | 0.0049575 | 0.068785 | 0.13757 | 2201.1338 | 179.7884 | 12.2429
168.5 | 0.001027 | 0.00017773 | 0.0049573 | 0.068885 | 0.13777 | 2204.3066 | 180.0586 | 12.2422
168.6 | 0.001027 | 0.00017782 | 0.0049571 | 0.068984 | 0.13797 | 2207.4792 | 180.3289 | 12.2414
168.7 | 0.001027 | 0.00017792 | 0.0049569 | 0.069083 | 0.13817 | 2210.6517 | 180.5992 | 12.2407
168.8 | 0.0010269 | 0.00017802 | 0.0049567 | 0.069182 | 0.13836 | 2213.8241 | 180.8695 | 12.2399
168.9 | 0.0010269 | 0.00017812 | 0.0049565 | 0.069281 | 0.13856 | 2216.9963 | 181.1398 | 12.2391
169 | 0.0010269 | 0.00017822 | 0.0049563 | 0.06938 | 0.13876 | 2220.1684 | 181.4102 | 12.2384
169.1 | 0.0010269 | 0.00017831 | 0.0049561 | 0.069479 | 0.13896 | 2223.3404 | 181.6805 | 12.2376
169.2 | 0.0010269 | 0.00017841 | 0.0049559 | 0.069579 | 0.13916 | 2226.5122 | 181.9509 | 12.2369
169.3 | 0.0010268 | 0.00017851 | 0.0049557 | 0.069678 | 0.13936 | 2229.6839 | 182.2213 | 12.2361
169.4 | 0.0010268 | 0.00017861 | 0.0049555 | 0.069777 | 0.13955 | 2232.8555 | 182.4918 | 12.2354
169.5 | 0.0010268 | 0.00017871 | 0.0049553 | 0.069876 | 0.13975 | 2236.027 | 182.7622 | 12.2346
169.6 | 0.0010268 | 0.0001788 | 0.0049551 | 0.069975 | 0.13995 | 2239.1983 | 183.0327 | 12.2339
169.7 | 0.0010268 | 0.0001789 | 0.0049549 | 0.070074 | 0.14015 | 2242.3695 | 183.3032 | 12.2331
169.8 | 0.0010267 | 0.000179 | 0.0049547 | 0.070173 | 0.14035 | 2245.5405 | 183.5738 | 12.2324
169.9 | 0.0010267 | 0.0001791 | 0.0049545 | 0.070272 | 0.14054 | 2248.7115 | 183.8443 | 12.2316
170 | 0.0010267 | 0.0001792 | 0.0049543 | 0.070371 | 0.14074 | 2251.8823 | 184.1149 | 12.2309
170.1 | 0.0010267 | 0.0001793 | 0.0049541 | 0.07047 | 0.14094 | 2255.0529 | 184.3855 | 12.2301
170.2 | 0.0010267 | 0.00017939 | 0.0049539 | 0.070569 | 0.14114 | 2258.2235 | 184.6561 | 12.2293
170.3 | 0.0010266 | 0.00017949 | 0.0049537 | 0.070669 | 0.14134 | 2261.3939 | 184.9268 | 12.2286
170.4 | 0.0010266 | 0.00017959 | 0.0049535 | 0.070768 | 0.14154 | 2264.5642 | 185.1974 | 12.2278
170.5 | 0.0010266 | 0.00017969 | 0.0049533 | 0.070867 | 0.14173 | 2267.7343 | 185.4681 | 12.2271
170.6 | 0.0010266 | 0.00017979 | 0.0049531 | 0.070966 | 0.14193 | 2270.9043 | 185.7388 | 12.2263
170.7 | 0.0010265 | 0.00017988 | 0.0049528 | 0.071065 | 0.14213 | 2274.0742 | 186.0096 | 12.2256
170.8 | 0.0010265 | 0.00017998 | 0.0049526 | 0.071164 | 0.14233 | 2277.244 | 186.2803 | 12.2248
170.9 | 0.0010265 | 0.00018008 | 0.0049524 | 0.071263 | 0.14253 | 2280.4136 | 186.5511 | 12.2241
171 | 0.0010265 | 0.00018018 | 0.0049522 | 0.071362 | 0.14272 | 2283.5831 | 186.8219 | 12.2233
171.1 | 0.0010265 | 0.00018028 | 0.004952 | 0.071461 | 0.14292 | 2286.7525 | 187.0928 | 12.2226
171.2 | 0.0010264 | 0.00018037 | 0.0049518 | 0.07156 | 0.14312 | 2289.9217 | 187.3636 | 12.2218
171.3 | 0.0010264 | 0.00018047 | 0.0049516 | 0.071659 | 0.14332 | 2293.0908 | 187.6345 | 12.2211
171.4 | 0.0010264 | 0.00018057 | 0.0049514 | 0.071758 | 0.14352 | 2296.2598 | 187.9054 | 12.2203
171.5 | 0.0010264 | 0.00018067 | 0.0049512 | 0.071857 | 0.14371 | 2299.4286 | 188.1763 | 12.2195
171.6 | 0.0010264 | 0.00018076 | 0.004951 | 0.071956 | 0.14391 | 2302.5974 | 188.4473 | 12.2188
171.7 | 0.0010263 | 0.00018086 | 0.0049508 | 0.072055 | 0.14411 | 2305.766 | 188.7182 | 12.218
171.8 | 0.0010263 | 0.00018096 | 0.0049506 | 0.072154 | 0.14431 | 2308.9344 | 188.9892 | 12.2173
171.9 | 0.0010263 | 0.00018106 | 0.0049504 | 0.072253 | 0.14451 | 2312.1027 | 189.2602 | 12.2165
172 | 0.0010263 | 0.00018116 | 0.0049502 | 0.072352 | 0.1447 | 2315.2709 | 189.5313 | 12.2158
172.1 | 0.0010263 | 0.00018125 | 0.00495 | 0.072451 | 0.1449 | 2318.439 | 189.8023 | 12.215
172.2 | 0.0010262 | 0.00018135 | 0.0049498 | 0.07255 | 0.1451 | 2321.6069 | 190.0734 | 12.2143
172.3 | 0.0010262 | 0.00018145 | 0.0049496 | 0.072649 | 0.1453 | 2324.7747 | 190.3445 | 12.2135
172.4 | 0.0010262 | 0.00018155 | 0.0049494 | 0.072748 | 0.1455 | 2327.9424 | 190.6156 | 12.2128
172.5 | 0.0010262 | 0.00018165 | 0.0049492 | 0.072847 | 0.14569 | 2331.11 | 190.8868 | 12.212
172.6 | 0.0010261 | 0.00018174 | 0.004949 | 0.072946 | 0.14589 | 2334.2774 | 191.158 | 12.2112
172.7 | 0.0010261 | 0.00018184 | 0.0049488 | 0.073045 | 0.14609 | 2337.4447 | 191.4292 | 12.2105
172.8 | 0.0010261 | 0.00018194 | 0.0049486 | 0.073144 | 0.14629 | 2340.6118 | 191.7004 | 12.2097
172.9 | 0.0010261 | 0.00018204 | 0.0049484 | 0.073243 | 0.14649 | 2343.7789 | 191.9716 | 12.209
173 | 0.0010261 | 0.00018213 | 0.0049482 | 0.073342 | 0.14668 | 2346.9458 | 192.2429 | 12.2082
173.1 | 0.001026 | 0.00018223 | 0.004948 | 0.073441 | 0.14688 | 2350.1125 | 192.5142 | 12.2075
173.2 | 0.001026 | 0.00018233 | 0.0049478 | 0.07354 | 0.14708 | 2353.2792 | 192.7855 | 12.2067
173.3 | 0.001026 | 0.00018243 | 0.0049476 | 0.073639 | 0.14728 | 2356.4457 | 193.0568 | 12.206
173.4 | 0.001026 | 0.00018253 | 0.0049474 | 0.073738 | 0.14748 | 2359.612 | 193.3282 | 12.2052
173.5 | 0.001026 | 0.00018262 | 0.0049472 | 0.073837 | 0.14767 | 2362.7783 | 193.5996 | 12.2045
173.6 | 0.0010259 | 0.00018272 | 0.004947 | 0.073936 | 0.14787 | 2365.9444 | 193.871 | 12.2037
173.7 | 0.0010259 | 0.00018282 | 0.0049468 | 0.074035 | 0.14807 | 2369.1104 | 194.1424 | 12.203
173.8 | 0.0010259 | 0.00018292 | 0.0049466 | 0.074134 | 0.14827 | 2372.2763 | 194.4138 | 12.2022
173.9 | 0.0010259 | 0.00018301 | 0.0049463 | 0.074233 | 0.14847 | 2375.442 | 194.6853 | 12.2014
174 | 0.0010259 | 0.00018311 | 0.0049461 | 0.074331 | 0.14866 | 2378.6076 | 194.9568 | 12.2007
174.1 | 0.0010258 | 0.00018321 | 0.0049459 | 0.07443 | 0.14886 | 2381.773 | 195.2283 | 12.1999
174.2 | 0.0010258 | 0.00018331 | 0.0049457 | 0.074529 | 0.14906 | 2384.9384 | 195.4999 | 12.1992
174.3 | 0.0010258 | 0.00018341 | 0.0049455 | 0.074628 | 0.14926 | 2388.1036 | 195.7714 | 12.1984
174.4 | 0.0010258 | 0.0001835 | 0.0049453 | 0.074727 | 0.14945 | 2391.2687 | 196.043 | 12.1977
174.5 | 0.0010257 | 0.0001836 | 0.0049451 | 0.074826 | 0.14965 | 2394.4336 | 196.3146 | 12.1969
174.6 | 0.0010257 | 0.0001837 | 0.0049449 | 0.074925 | 0.14985 | 2397.5984 | 196.5863 | 12.1962
174.7 | 0.0010257 | 0.0001838 | 0.0049447 | 0.075024 | 0.15005 | 2400.7631 | 196.8579 | 12.1954
174.8 | 0.0010257 | 0.00018389 | 0.0049445 | 0.075123 | 0.15025 | 2403.9277 | 197.1296 | 12.1947
174.9 | 0.0010257 | 0.00018399 | 0.0049443 | 0.075222 | 0.15044 | 2407.0921 | 197.4013 | 12.1939
175 | 0.0010256 | 0.00018409 | 0.0049441 | 0.075321 | 0.15064 | 2410.2564 | 197.6731 | 12.1931
175.1 | 0.0010256 | 0.00018419 | 0.0049439 | 0.075419 | 0.15084 | 2413.4206 | 197.9448 | 12.1924
175.2 | 0.0010256 | 0.00018428 | 0.0049437 | 0.075518 | 0.15104 | 2416.5846 | 198.2166 | 12.1916
175.3 | 0.0010256 | 0.00018438 | 0.0049435 | 0.075617 | 0.15123 | 2419.7485 | 198.4884 | 12.1909
175.4 | 0.0010256 | 0.00018448 | 0.0049433 | 0.075716 | 0.15143 | 2422.9123 | 198.7602 | 12.1901
175.5 | 0.0010255 | 0.00018458 | 0.0049431 | 0.075815 | 0.15163 | 2426.076 | 199.032 | 12.1894
175.6 | 0.0010255 | 0.00018468 | 0.0049429 | 0.075914 | 0.15183 | 2429.2395 | 199.3039 | 12.1886
175.7 | 0.0010255 | 0.00018477 | 0.0049427 | 0.076013 | 0.15203 | 2432.4029 | 199.5758 | 12.1879
175.8 | 0.0010255 | 0.00018487 | 0.0049425 | 0.076111 | 0.15222 | 2435.5661 | 199.8477 | 12.1871
175.9 | 0.0010255 | 0.00018497 | 0.0049423 | 0.07621 | 0.15242 | 2438.7293 | 200.1197 | 12.1864
176 | 0.0010254 | 0.00018507 | 0.0049421 | 0.076309 | 0.15262 | 2441.8923 | 200.3916 | 12.1856
176.1 | 0.0010254 | 0.00018516 | 0.0049419 | 0.076408 | 0.15282 | 2445.0551 | 200.6636 | 12.1848
176.2 | 0.0010254 | 0.00018526 | 0.0049417 | 0.076507 | 0.15301 | 2448.2179 | 200.9356 | 12.1841
176.3 | 0.0010254 | 0.00018536 | 0.0049415 | 0.076606 | 0.15321 | 2451.3805 | 201.2076 | 12.1833
176.4 | 0.0010253 | 0.00018546 | 0.0049413 | 0.076704 | 0.15341 | 2454.543 | 201.4797 | 12.1826
176.5 | 0.0010253 | 0.00018555 | 0.0049411 | 0.076803 | 0.15361 | 2457.7053 | 201.7518 | 12.1818
176.6 | 0.0010253 | 0.00018565 | 0.0049409 | 0.076902 | 0.1538 | 2460.8675 | 202.0239 | 12.1811
176.7 | 0.0010253 | 0.00018575 | 0.0049407 | 0.077001 | 0.154 | 2464.0296 | 202.296 | 12.1803
176.8 | 0.0010253 | 0.00018585 | 0.0049405 | 0.0771 | 0.1542 | 2467.1916 | 202.5681 | 12.1796
176.9 | 0.0010252 | 0.00018594 | 0.0049403 | 0.077199 | 0.1544 | 2470.3534 | 202.8403 | 12.1788
177 | 0.0010252 | 0.00018604 | 0.0049401 | 0.077297 | 0.15459 | 2473.5151 | 203.1125 | 12.1781
177.1 | 0.0010252 | 0.00018614 | 0.0049399 | 0.077396 | 0.15479 | 2476.6767 | 203.3847 | 12.1773
177.2 | 0.0010252 | 0.00018624 | 0.0049397 | 0.077495 | 0.15499 | 2479.8382 | 203.657 | 12.1765
177.3 | 0.0010252 | 0.00018633 | 0.0049395 | 0.077594 | 0.15519 | 2482.9995 | 203.9292 | 12.1758
177.4 | 0.0010251 | 0.00018643 | 0.0049393 | 0.077693 | 0.15539 | 2486.1607 | 204.2015 | 12.175
177.5 | 0.0010251 | 0.00018653 | 0.004939 | 0.077791 | 0.15558 | 2489.3217 | 204.4738 | 12.1743
177.6 | 0.0010251 | 0.00018663 | 0.0049388 | 0.07789 | 0.15578 | 2492.4826 | 204.7461 | 12.1735
177.7 | 0.0010251 | 0.00018672 | 0.0049386 | 0.077989 | 0.15598 | 2495.6434 | 205.0185 | 12.1728
177.8 | 0.0010251 | 0.00018682 | 0.0049384 | 0.078088 | 0.15618 | 2498.8041 | 205.2909 | 12.172
177.9 | 0.001025 | 0.00018692 | 0.0049382 | 0.078186 | 0.15637 | 2501.9646 | 205.5633 | 12.1713
178 | 0.001025 | 0.00018701 | 0.004938 | 0.078285 | 0.15657 | 2505.1251 | 205.8357 | 12.1705
178.1 | 0.001025 | 0.00018711 | 0.0049378 | 0.078384 | 0.15677 | 2508.2853 | 206.1082 | 12.1698
178.2 | 0.001025 | 0.00018721 | 0.0049376 | 0.078483 | 0.15697 | 2511.4455 | 206.3806 | 12.169
178.3 | 0.0010249 | 0.00018731 | 0.0049374 | 0.078581 | 0.15716 | 2514.6055 | 206.6531 | 12.1682
178.4 | 0.0010249 | 0.0001874 | 0.0049372 | 0.07868 | 0.15736 | 2517.7654 | 206.9257 | 12.1675
178.5 | 0.0010249 | 0.0001875 | 0.004937 | 0.078779 | 0.15756 | 2520.9251 | 207.1982 | 12.1667
178.6 | 0.0010249 | 0.0001876 | 0.0049368 | 0.078878 | 0.15776 | 2524.0848 | 207.4708 | 12.166
178.7 | 0.0010249 | 0.0001877 | 0.0049366 | 0.078976 | 0.15795 | 2527.2443 | 207.7434 | 12.1652
178.8 | 0.0010248 | 0.00018779 | 0.0049364 | 0.079075 | 0.15815 | 2530.4037 | 208.016 | 12.1645
178.9 | 0.0010248 | 0.00018789 | 0.0049362 | 0.079174 | 0.15835 | 2533.5629 | 208.2886 | 12.1637
179 | 0.0010248 | 0.00018799 | 0.004936 | 0.079273 | 0.15855 | 2536.722 | 208.5613 | 12.163
179.1 | 0.0010248 | 0.00018809 | 0.0049358 | 0.079371 | 0.15874 | 2539.881 | 208.8339 | 12.1622
179.2 | 0.0010248 | 0.00018818 | 0.0049356 | 0.07947 | 0.15894 | 2543.0398 | 209.1067 | 12.1614
179.3 | 0.0010247 | 0.00018828 | 0.0049354 | 0.079569 | 0.15914 | 2546.1986 | 209.3794 | 12.1607
179.4 | 0.0010247 | 0.00018838 | 0.0049352 | 0.079667 | 0.15933 | 2549.3572 | 209.6521 | 12.1599
179.5 | 0.0010247 | 0.00018848 | 0.004935 | 0.079766 | 0.15953 | 2552.5156 | 209.9249 | 12.1592
179.6 | 0.0010247 | 0.00018857 | 0.0049348 | 0.079865 | 0.15973 | 2555.674 | 210.1977 | 12.1584
179.7 | 0.0010247 | 0.00018867 | 0.0049346 | 0.079964 | 0.15993 | 2558.8322 | 210.4705 | 12.1577
179.8 | 0.0010246 | 0.00018877 | 0.0049344 | 0.080062 | 0.16012 | 2561.9902 | 210.7434 | 12.1569
179.9 | 0.0010246 | 0.00018886 | 0.0049342 | 0.080161 | 0.16032 | 2565.1482 | 211.0163 | 12.1562
180 | 0.0010246 | 0.00018896 | 0.004934 | 0.08026 | 0.16052 | 2568.306 | 211.2892 | 12.1554
180.1 | 0.0010246 | 0.00018906 | 0.0049338 | 0.080358 | 0.16072 | 2571.4637 | 211.5621 | 12.1547
180.2 | 0.0010245 | 0.00018916 | 0.0049336 | 0.080457 | 0.16091 | 2574.6213 | 211.835 | 12.1539
180.3 | 0.0010245 | 0.00018925 | 0.0049334 | 0.080556 | 0.16111 | 2577.7787 | 212.108 | 12.1531
180.4 | 0.0010245 | 0.00018935 | 0.0049332 | 0.080654 | 0.16131 | 2580.936 | 212.381 | 12.1524
180.5 | 0.0010245 | 0.00018945 | 0.004933 | 0.080753 | 0.16151 | 2584.0932 | 212.654 | 12.1516
180.6 | 0.0010245 | 0.00018954 | 0.0049328 | 0.080852 | 0.1617 | 2587.2502 | 212.927 | 12.1509
180.7 | 0.0010244 | 0.00018964 | 0.0049326 | 0.08095 | 0.1619 | 2590.4071 | 213.2001 | 12.1501
180.8 | 0.0010244 | 0.00018974 | 0.0049324 | 0.081049 | 0.1621 | 2593.5639 | 213.4732 | 12.1494
180.9 | 0.0010244 | 0.00018984 | 0.0049322 | 0.081148 | 0.1623 | 2596.7206 | 213.7463 | 12.1486
181 | 0.0010244 | 0.00018993 | 0.004932 | 0.081246 | 0.16249 | 2599.8771 | 214.0194 | 12.1479
181.1 | 0.0010244 | 0.00019003 | 0.0049318 | 0.081345 | 0.16269 | 2603.0335 | 214.2925 | 12.1471
181.2 | 0.0010243 | 0.00019013 | 0.0049316 | 0.081443 | 0.16289 | 2606.1897 | 214.5657 | 12.1463
181.3 | 0.0010243 | 0.00019022 | 0.0049314 | 0.081542 | 0.16308 | 2609.3459 | 214.8389 | 12.1456
181.4 | 0.0010243 | 0.00019032 | 0.0049312 | 0.081641 | 0.16328 | 2612.5019 | 215.1121 | 12.1448
181.5 | 0.0010243 | 0.00019042 | 0.004931 | 0.081739 | 0.16348 | 2615.6578 | 215.3854 | 12.1441
181.6 | 0.0010243 | 0.00019052 | 0.0049308 | 0.081838 | 0.16368 | 2618.8135 | 215.6587 | 12.1433
181.7 | 0.0010242 | 0.00019061 | 0.0049306 | 0.081937 | 0.16387 | 2621.9691 | 215.932 | 12.1426
181.8 | 0.0010242 | 0.00019071 | 0.0049304 | 0.082035 | 0.16407 | 2625.1246 | 216.2053 | 12.1418
181.9 | 0.0010242 | 0.00019081 | 0.0049301 | 0.082134 | 0.16427 | 2628.28 | 216.4786 | 12.1411
182 | 0.0010242 | 0.0001909 | 0.0049299 | 0.082232 | 0.16446 | 2631.4352 | 216.752 | 12.1403
182.1 | 0.0010241 | 0.000191 | 0.0049297 | 0.082331 | 0.16466 | 2634.5903 | 217.0254 | 12.1395
182.2 | 0.0010241 | 0.0001911 | 0.0049295 | 0.08243 | 0.16486 | 2637.7453 | 217.2988 | 12.1388
182.3 | 0.0010241 | 0.0001912 | 0.0049293 | 0.082528 | 0.16506 | 2640.9001 | 217.5722 | 12.138
182.4 | 0.0010241 | 0.00019129 | 0.0049291 | 0.082627 | 0.16525 | 2644.0548 | 217.8457 | 12.1373
182.5 | 0.0010241 | 0.00019139 | 0.0049289 | 0.082725 | 0.16545 | 2647.2094 | 218.1192 | 12.1365
182.6 | 0.001024 | 0.00019149 | 0.0049287 | 0.082824 | 0.16565 | 2650.3639 | 218.3927 | 12.1358
182.7 | 0.001024 | 0.00019158 | 0.0049285 | 0.082922 | 0.16584 | 2653.5182 | 218.6662 | 12.135
182.8 | 0.001024 | 0.00019168 | 0.0049283 | 0.083021 | 0.16604 | 2656.6724 | 218.9398 | 12.1343
182.9 | 0.001024 | 0.00019178 | 0.0049281 | 0.08312 | 0.16624 | 2659.8265 | 219.2133 | 12.1335
183 | 0.001024 | 0.00019187 | 0.0049279 | 0.083218 | 0.16644 | 2662.9804 | 219.4869 | 12.1328
183.1 | 0.0010239 | 0.00019197 | 0.0049277 | 0.083317 | 0.16663 | 2666.1342 | 219.7606 | 12.132
183.2 | 0.0010239 | 0.00019207 | 0.0049275 | 0.083415 | 0.16683 | 2669.2879 | 220.0342 | 12.1312
183.3 | 0.0010239 | 0.00019217 | 0.0049273 | 0.083514 | 0.16703 | 2672.4415 | 220.3079 | 12.1305
183.4 | 0.0010239 | 0.00019226 | 0.0049271 | 0.083612 | 0.16722 | 2675.5949 | 220.5816 | 12.1297
183.5 | 0.0010239 | 0.00019236 | 0.0049269 | 0.083711 | 0.16742 | 2678.7482 | 220.8553 | 12.129
183.6 | 0.0010238 | 0.00019246 | 0.0049267 | 0.083809 | 0.16762 | 2681.9013 | 221.129 | 12.1282
183.7 | 0.0010238 | 0.00019255 | 0.0049265 | 0.083908 | 0.16782 | 2685.0544 | 221.4028 | 12.1275
183.8 | 0.0010238 | 0.00019265 | 0.0049263 | 0.084006 | 0.16801 | 2688.2073 | 221.6766 | 12.1267
183.9 | 0.0010238 | 0.00019275 | 0.0049261 | 0.084105 | 0.16821 | 2691.36 | 221.9504 | 12.126
184 | 0.0010238 | 0.00019284 | 0.0049259 | 0.084204 | 0.16841 | 2694.5127 | 222.2243 | 12.1252
184.1 | 0.0010237 | 0.00019294 | 0.0049257 | 0.084302 | 0.1686 | 2697.6652 | 222.4981 | 12.1244
184.2 | 0.0010237 | 0.00019304 | 0.0049255 | 0.084401 | 0.1688 | 2700.8176 | 222.772 | 12.1237
184.3 | 0.0010237 | 0.00019313 | 0.0049253 | 0.084499 | 0.169 | 2703.9699 | 223.0459 | 12.1229
184.4 | 0.0010237 | 0.00019323 | 0.0049251 | 0.084598 | 0.1692 | 2707.122 | 223.3198 | 12.1222
184.5 | 0.0010236 | 0.00019333 | 0.0049249 | 0.084696 | 0.16939 | 2710.274 | 223.5938 | 12.1214
184.6 | 0.0010236 | 0.00019343 | 0.0049247 | 0.084795 | 0.16959 | 2713.4259 | 223.8678 | 12.1207
184.7 | 0.0010236 | 0.00019352 | 0.0049245 | 0.084893 | 0.16979 | 2716.5776 | 224.1418 | 12.1199
184.8 | 0.0010236 | 0.00019362 | 0.0049243 | 0.084992 | 0.16998 | 2719.7292 | 224.4158 | 12.1192
184.9 | 0.0010236 | 0.00019372 | 0.0049241 | 0.08509 | 0.17018 | 2722.8807 | 224.6899 | 12.1184
185 | 0.0010235 | 0.00019381 | 0.0049239 | 0.085189 | 0.17038 | 2726.0321 | 224.9639 | 12.1176
185.1 | 0.0010235 | 0.00019391 | 0.0049237 | 0.085287 | 0.17057 | 2729.1833 | 225.238 | 12.1169
185.2 | 0.0010235 | 0.00019401 | 0.0049235 | 0.085385 | 0.17077 | 2732.3344 | 225.5122 | 12.1161
185.3 | 0.0010235 | 0.0001941 | 0.0049233 | 0.085484 | 0.17097 | 2735.4854 | 225.7863 | 12.1154
185.4 | 0.0010235 | 0.0001942 | 0.0049231 | 0.085582 | 0.17116 | 2738.6362 | 226.0605 | 12.1146
185.5 | 0.0010234 | 0.0001943 | 0.0049229 | 0.085681 | 0.17136 | 2741.7869 | 226.3347 | 12.1139
185.6 | 0.0010234 | 0.00019439 | 0.0049227 | 0.085779 | 0.17156 | 2744.9375 | 226.6089 | 12.1131
185.7 | 0.0010234 | 0.00019449 | 0.0049225 | 0.085878 | 0.17176 | 2748.088 | 226.8831 | 12.1123
185.8 | 0.0010234 | 0.00019459 | 0.0049223 | 0.085976 | 0.17195 | 2751.2383 | 227.1574 | 12.1116
185.9 | 0.0010234 | 0.00019468 | 0.0049221 | 0.086075 | 0.17215 | 2754.3885 | 227.4317 | 12.1108
186 | 0.0010233 | 0.00019478 | 0.0049219 | 0.086173 | 0.17235 | 2757.5385 | 227.706 | 12.1101
186.1 | 0.0010233 | 0.00019488 | 0.0049217 | 0.086272 | 0.17254 | 2760.6885 | 227.9803 | 12.1093
186.2 | 0.0010233 | 0.00019497 | 0.0049215 | 0.08637 | 0.17274 | 2763.8383 | 228.2547 | 12.1086
186.3 | 0.0010233 | 0.00019507 | 0.0049213 | 0.086468 | 0.17294 | 2766.988 | 228.5291 | 12.1078
186.4 | 0.0010232 | 0.00019517 | 0.0049211 | 0.086567 | 0.17313 | 2770.1375 | 228.8035 | 12.1071
186.5 | 0.0010232 | 0.00019526 | 0.0049209 | 0.086665 | 0.17333 | 2773.2869 | 229.0779 | 12.1063
186.6 | 0.0010232 | 0.00019536 | 0.0049207 | 0.086764 | 0.17353 | 2776.4362 | 229.3524 | 12.1055
186.7 | 0.0010232 | 0.00019546 | 0.0049205 | 0.086862 | 0.17372 | 2779.5854 | 229.6269 | 12.1048
186.8 | 0.0010232 | 0.00019555 | 0.0049203 | 0.08696 | 0.17392 | 2782.7344 | 229.9014 | 12.104
186.9 | 0.0010231 | 0.00019565 | 0.0049201 | 0.087059 | 0.17412 | 2785.8833 | 230.1759 | 12.1033
187 | 0.0010231 | 0.00019575 | 0.0049199 | 0.087157 | 0.17431 | 2789.0321 | 230.4505 | 12.1025
187.1 | 0.0010231 | 0.00019584 | 0.0049197 | 0.087256 | 0.17451 | 2792.1808 | 230.725 | 12.1018
187.2 | 0.0010231 | 0.00019594 | 0.0049195 | 0.087354 | 0.17471 | 2795.3293 | 230.9996 | 12.101
187.3 | 0.0010231 | 0.00019604 | 0.0049193 | 0.087452 | 0.1749 | 2798.4777 | 231.2743 | 12.1003
187.4 | 0.001023 | 0.00019613 | 0.0049191 | 0.087551 | 0.1751 | 2801.6259 | 231.5489 | 12.0995
187.5 | 0.001023 | 0.00019623 | 0.0049189 | 0.087649 | 0.1753 | 2804.7741 | 231.8236 | 12.0987
187.6 | 0.001023 | 0.00019633 | 0.0049187 | 0.087748 | 0.1755 | 2807.9221 | 232.0983 | 12.098
187.7 | 0.001023 | 0.00019642 | 0.0049185 | 0.087846 | 0.17569 | 2811.07 | 232.373 | 12.0972
187.8 | 0.001023 | 0.00019652 | 0.0049183 | 0.087944 | 0.17589 | 2814.2177 | 232.6477 | 12.0965
187.9 | 0.0010229 | 0.00019662 | 0.0049181 | 0.088043 | 0.17609 | 2817.3653 | 232.9225 | 12.0957
188 | 0.0010229 | 0.00019671 | 0.0049179 | 0.088141 | 0.17628 | 2820.5128 | 233.1973 | 12.095
188.1 | 0.0010229 | 0.00019681 | 0.0049177 | 0.088239 | 0.17648 | 2823.6602 | 233.4721 | 12.0942
188.2 | 0.0010229 | 0.00019691 | 0.0049174 | 0.088338 | 0.17668 | 2826.8074 | 233.747 | 12.0935
188.3 | 0.0010229 | 0.000197 | 0.0049172 | 0.088436 | 0.17687 | 2829.9545 | 234.0218 | 12.0927
188.4 | 0.0010228 | 0.0001971 | 0.004917 | 0.088534 | 0.17707 | 2833.1015 | 234.2967 | 12.0919
188.5 | 0.0010228 | 0.0001972 | 0.0049168 | 0.088633 | 0.17727 | 2836.2483 | 234.5716 | 12.0912
188.6 | 0.0010228 | 0.00019729 | 0.0049166 | 0.088731 | 0.17746 | 2839.3951 | 234.8466 | 12.0904
188.7 | 0.0010228 | 0.00019739 | 0.0049164 | 0.088829 | 0.17766 | 2842.5416 | 235.1215 | 12.0897
188.8 | 0.0010227 | 0.00019749 | 0.0049162 | 0.088928 | 0.17786 | 2845.6881 | 235.3965 | 12.0889
188.9 | 0.0010227 | 0.00019758 | 0.004916 | 0.089026 | 0.17805 | 2848.8344 | 235.6715 | 12.0882
189 | 0.0010227 | 0.00019768 | 0.0049158 | 0.089124 | 0.17825 | 2851.9806 | 235.9465 | 12.0874
189.1 | 0.0010227 | 0.00019778 | 0.0049156 | 0.089223 | 0.17845 | 2855.1267 | 236.2216 | 12.0866
189.2 | 0.0010227 | 0.00019787 | 0.0049154 | 0.089321 | 0.17864 | 2858.2727 | 236.4967 | 12.0859
189.3 | 0.0010226 | 0.00019797 | 0.0049152 | 0.089419 | 0.17884 | 2861.4185 | 236.7718 | 12.0851
189.4 | 0.0010226 | 0.00019807 | 0.004915 | 0.089518 | 0.17904 | 2864.5642 | 237.0469 | 12.0844
189.5 | 0.0010226 | 0.00019816 | 0.0049148 | 0.089616 | 0.17923 | 2867.7097 | 237.3221 | 12.0836
189.6 | 0.0010226 | 0.00019826 | 0.0049146 | 0.089714 | 0.17943 | 2870.8551 | 237.5972 | 12.0829
189.7 | 0.0010226 | 0.00019835 | 0.0049144 | 0.089813 | 0.17963 | 2874.0004 | 237.8724 | 12.0821
189.8 | 0.0010225 | 0.00019845 | 0.0049142 | 0.089911 | 0.17982 | 2877.1456 | 238.1477 | 12.0814
189.9 | 0.0010225 | 0.00019855 | 0.004914 | 0.090009 | 0.18002 | 2880.2907 | 238.4229 | 12.0806
190 | 0.0010225 | 0.00019864 | 0.0049138 | 0.090107 | 0.18021 | 2883.4356 | 238.6982 | 12.0798
190.1 | 0.0010225 | 0.00019874 | 0.0049136 | 0.090206 | 0.18041 | 2886.5804 | 238.9735 | 12.0791
190.2 | 0.0010225 | 0.00019884 | 0.0049134 | 0.090304 | 0.18061 | 2889.725 | 239.2488 | 12.0783
190.3 | 0.0010224 | 0.00019893 | 0.0049132 | 0.090402 | 0.1808 | 2892.8696 | 239.5241 | 12.0776
190.4 | 0.0010224 | 0.00019903 | 0.004913 | 0.0905 | 0.181 | 2896.014 | 239.7995 | 12.0768
190.5 | 0.0010224 | 0.00019913 | 0.0049128 | 0.090599 | 0.1812 | 2899.1582 | 240.0749 | 12.0761
190.6 | 0.0010224 | 0.00019922 | 0.0049126 | 0.090697 | 0.18139 | 2902.3024 | 240.3503 | 12.0753
190.7 | 0.0010223 | 0.00019932 | 0.0049124 | 0.090795 | 0.18159 | 2905.4464 | 240.6258 | 12.0745
190.8 | 0.0010223 | 0.00019942 | 0.0049122 | 0.090893 | 0.18179 | 2908.5903 | 240.9012 | 12.0738
190.9 | 0.0010223 | 0.00019951 | 0.004912 | 0.090992 | 0.18198 | 2911.734 | 241.1767 | 12.073
191 | 0.0010223 | 0.00019961 | 0.0049118 | 0.09109 | 0.18218 | 2914.8777 | 241.4522 | 12.0723
191.1 | 0.0010223 | 0.0001997 | 0.0049116 | 0.091188 | 0.18238 | 2918.0212 | 241.7278 | 12.0715
191.2 | 0.0010222 | 0.0001998 | 0.0049114 | 0.091286 | 0.18257 | 2921.1645 | 242.0033 | 12.0708
191.3 | 0.0010222 | 0.0001999 | 0.0049112 | 0.091385 | 0.18277 | 2924.3078 | 242.2789 | 12.07
191.4 | 0.0010222 | 0.00019999 | 0.004911 | 0.091483 | 0.18297 | 2927.4509 | 242.5545 | 12.0692
191.5 | 0.0010222 | 0.00020009 | 0.0049108 | 0.091581 | 0.18316 | 2930.5939 | 242.8302 | 12.0685
191.6 | 0.0010222 | 0.00020019 | 0.0049106 | 0.091679 | 0.18336 | 2933.7367 | 243.1058 | 12.0677
191.7 | 0.0010221 | 0.00020028 | 0.0049104 | 0.091777 | 0.18355 | 2936.8795 | 243.3815 | 12.067
191.8 | 0.0010221 | 0.00020038 | 0.0049102 | 0.091876 | 0.18375 | 2940.0221 | 243.6572 | 12.0662
191.9 | 0.0010221 | 0.00020047 | 0.00491 | 0.091974 | 0.18395 | 2943.1646 | 243.9329 | 12.0655
192 | 0.0010221 | 0.00020057 | 0.0049098 | 0.092072 | 0.18414 | 2946.3069 | 244.2087 | 12.0647
192.1 | 0.0010221 | 0.00020067 | 0.0049096 | 0.09217 | 0.18434 | 2949.4491 | 244.4845 | 12.064
192.2 | 0.001022 | 0.00020076 | 0.0049094 | 0.092268 | 0.18454 | 2952.5912 | 244.7603 | 12.0632
192.3 | 0.001022 | 0.00020086 | 0.0049092 | 0.092367 | 0.18473 | 2955.7332 | 245.0361 | 12.0624
192.4 | 0.001022 | 0.00020096 | 0.004909 | 0.092465 | 0.18493 | 2958.875 | 245.312 | 12.0617
192.5 | 0.001022 | 0.00020105 | 0.0049088 | 0.092563 | 0.18513 | 2962.0167 | 245.5878 | 12.0609
192.6 | 0.001022 | 0.00020115 | 0.0049086 | 0.092661 | 0.18532 | 2965.1583 | 245.8637 | 12.0602
192.7 | 0.0010219 | 0.00020124 | 0.0049084 | 0.092759 | 0.18552 | 2968.2997 | 246.1397 | 12.0594
192.8 | 0.0010219 | 0.00020134 | 0.0049082 | 0.092858 | 0.18572 | 2971.441 | 246.4156 | 12.0587
192.9 | 0.0010219 | 0.00020144 | 0.004908 | 0.092956 | 0.18591 | 2974.5822 | 246.6916 | 12.0579
193 | 0.0010219 | 0.00020153 | 0.0049078 | 0.093054 | 0.18611 | 2977.7233 | 246.9676 | 12.0571
193.1 | 0.0010218 | 0.00020163 | 0.0049076 | 0.093152 | 0.1863 | 2980.8642 | 247.2436 | 12.0564
193.2 | 0.0010218 | 0.00020173 | 0.0049074 | 0.09325 | 0.1865 | 2984.005 | 247.5197 | 12.0556
193.3 | 0.0010218 | 0.00020182 | 0.0049072 | 0.093348 | 0.1867 | 2987.1457 | 247.7957 | 12.0549
193.4 | 0.0010218 | 0.00020192 | 0.004907 | 0.093446 | 0.18689 | 2990.2862 | 248.0718 | 12.0541
193.5 | 0.0010218 | 0.00020201 | 0.0049068 | 0.093545 | 0.18709 | 2993.4267 | 248.348 | 12.0534
193.6 | 0.0010217 | 0.00020211 | 0.0049066 | 0.093643 | 0.18729 | 2996.5669 | 248.6241 | 12.0526
193.7 | 0.0010217 | 0.00020221 | 0.0049064 | 0.093741 | 0.18748 | 2999.7071 | 248.9003 | 12.0518
193.8 | 0.0010217 | 0.0002023 | 0.0049062 | 0.093839 | 0.18768 | 3002.8471 | 249.1765 | 12.0511
193.9 | 0.0010217 | 0.0002024 | 0.004906 | 0.093937 | 0.18787 | 3005.987 | 249.4527 | 12.0503
194 | 0.0010217 | 0.00020249 | 0.0049058 | 0.094035 | 0.18807 | 3009.1268 | 249.7289 | 12.0496
194.1 | 0.0010216 | 0.00020259 | 0.0049056 | 0.094133 | 0.18827 | 3012.2665 | 250.0052 | 12.0488
194.2 | 0.0010216 | 0.00020269 | 0.0049054 | 0.094231 | 0.18846 | 3015.406 | 250.2815 | 12.0481
194.3 | 0.0010216 | 0.00020278 | 0.0049052 | 0.09433 | 0.18866 | 3018.5454 | 250.5578 | 12.0473
194.4 | 0.0010216 | 0.00020288 | 0.004905 | 0.094428 | 0.18886 | 3021.6846 | 250.8341 | 12.0465
194.5 | 0.0010216 | 0.00020298 | 0.0049048 | 0.094526 | 0.18905 | 3024.8238 | 251.1105 | 12.0458
194.6 | 0.0010215 | 0.00020307 | 0.0049046 | 0.094624 | 0.18925 | 3027.9628 | 251.3869 | 12.045
194.7 | 0.0010215 | 0.00020317 | 0.0049044 | 0.094722 | 0.18944 | 3031.1017 | 251.6633 | 12.0443
194.8 | 0.0010215 | 0.00020326 | 0.0049042 | 0.09482 | 0.18964 | 3034.2404 | 251.9397 | 12.0435
194.9 | 0.0010215 | 0.00020336 | 0.004904 | 0.094918 | 0.18984 | 3037.379 | 252.2162 | 12.0428
195 | 0.0010215 | 0.00020346 | 0.0049038 | 0.095016 | 0.19003 | 3040.5175 | 252.4927 | 12.042
195.1 | 0.0010214 | 0.00020355 | 0.0049036 | 0.095114 | 0.19023 | 3043.6559 | 252.7692 | 12.0412
195.2 | 0.0010214 | 0.00020365 | 0.0049034 | 0.095212 | 0.19042 | 3046.7941 | 253.0457 | 12.0405
195.3 | 0.0010214 | 0.00020374 | 0.0049032 | 0.09531 | 0.19062 | 3049.9322 | 253.3223 | 12.0397
195.4 | 0.0010214 | 0.00020384 | 0.004903 | 0.095408 | 0.19082 | 3053.0702 | 253.5989 | 12.039
195.5 | 0.0010213 | 0.00020394 | 0.0049028 | 0.095507 | 0.19101 | 3056.2081 | 253.8755 | 12.0382
195.6 | 0.0010213 | 0.00020403 | 0.0049026 | 0.095605 | 0.19121 | 3059.3458 | 254.1521 | 12.0375
195.7 | 0.0010213 | 0.00020413 | 0.0049024 | 0.095703 | 0.19141 | 3062.4834 | 254.4287 | 12.0367
195.8 | 0.0010213 | 0.00020422 | 0.0049022 | 0.095801 | 0.1916 | 3065.6209 | 254.7054 | 12.0359
195.9 | 0.0010213 | 0.00020432 | 0.004902 | 0.095899 | 0.1918 | 3068.7582 | 254.9821 | 12.0352
196 | 0.0010212 | 0.00020442 | 0.0049018 | 0.095997 | 0.19199 | 3071.8954 | 255.2589 | 12.0344
196.1 | 0.0010212 | 0.00020451 | 0.0049016 | 0.096095 | 0.19219 | 3075.0325 | 255.5356 | 12.0337
196.2 | 0.0010212 | 0.00020461 | 0.0049014 | 0.096193 | 0.19239 | 3078.1695 | 255.8124 | 12.0329
196.3 | 0.0010212 | 0.0002047 | 0.0049012 | 0.096291 | 0.19258 | 3081.3063 | 256.0892 | 12.0322
196.4 | 0.0010212 | 0.0002048 | 0.004901 | 0.096389 | 0.19278 | 3084.443 | 256.366 | 12.0314
196.5 | 0.0010211 | 0.00020489 | 0.0049008 | 0.096487 | 0.19297 | 3087.5796 | 256.6429 | 12.0306
196.6 | 0.0010211 | 0.00020499 | 0.0049006 | 0.096585 | 0.19317 | 3090.716 | 256.9198 | 12.0299
196.7 | 0.0010211 | 0.00020509 | 0.0049004 | 0.096683 | 0.19337 | 3093.8523 | 257.1967 | 12.0291
196.8 | 0.0010211 | 0.00020518 | 0.0049002 | 0.096781 | 0.19356 | 3096.9885 | 257.4736 | 12.0284
196.9 | 0.0010211 | 0.00020528 | 0.0049 | 0.096879 | 0.19376 | 3100.1246 | 257.7505 | 12.0276
197 | 0.001021 | 0.00020537 | 0.0048998 | 0.096977 | 0.19395 | 3103.2605 | 258.0275 | 12.0269
197.1 | 0.001021 | 0.00020547 | 0.0048996 | 0.097075 | 0.19415 | 3106.3963 | 258.3045 | 12.0261
197.2 | 0.001021 | 0.00020557 | 0.0048994 | 0.097173 | 0.19435 | 3109.532 | 258.5815 | 12.0253
197.3 | 0.001021 | 0.00020566 | 0.0048992 | 0.097271 | 0.19454 | 3112.6675 | 258.8586 | 12.0246
197.4 | 0.0010209 | 0.00020576 | 0.004899 | 0.097369 | 0.19474 | 3115.8029 | 259.1357 | 12.0238
197.5 | 0.0010209 | 0.00020585 | 0.0048988 | 0.097467 | 0.19493 | 3118.9382 | 259.4127 | 12.0231
197.6 | 0.0010209 | 0.00020595 | 0.0048986 | 0.097565 | 0.19513 | 3122.0734 | 259.6899 | 12.0223
197.7 | 0.0010209 | 0.00020605 | 0.0048984 | 0.097663 | 0.19533 | 3125.2084 | 259.967 | 12.0216
197.8 | 0.0010209 | 0.00020614 | 0.0048982 | 0.097761 | 0.19552 | 3128.3433 | 260.2442 | 12.0208
197.9 | 0.0010208 | 0.00020624 | 0.004898 | 0.097859 | 0.19572 | 3131.4781 | 260.5214 | 12.02
198 | 0.0010208 | 0.00020633 | 0.0048978 | 0.097957 | 0.19591 | 3134.6128 | 260.7986 | 12.0193
198.1 | 0.0010208 | 0.00020643 | 0.0048976 | 0.098055 | 0.19611 | 3137.7473 | 261.0759 | 12.0185
198.2 | 0.0010208 | 0.00020652 | 0.0048974 | 0.098153 | 0.19631 | 3140.8817 | 261.3531 | 12.0178
198.3 | 0.0010208 | 0.00020662 | 0.0048972 | 0.09825 | 0.1965 | 3144.016 | 261.6304 | 12.017
198.4 | 0.0010207 | 0.00020672 | 0.004897 | 0.098348 | 0.1967 | 3147.1501 | 261.9077 | 12.0163
198.5 | 0.0010207 | 0.00020681 | 0.0048968 | 0.098446 | 0.19689 | 3150.2841 | 262.1851 | 12.0155
198.6 | 0.0010207 | 0.00020691 | 0.0048966 | 0.098544 | 0.19709 | 3153.418 | 262.4624 | 12.0147
198.7 | 0.0010207 | 0.000207 | 0.0048964 | 0.098642 | 0.19728 | 3156.5517 | 262.7398 | 12.014
198.8 | 0.0010207 | 0.0002071 | 0.0048962 | 0.09874 | 0.19748 | 3159.6854 | 263.0173 | 12.0132
198.9 | 0.0010206 | 0.00020719 | 0.004896 | 0.098838 | 0.19768 | 3162.8189 | 263.2947 | 12.0125
199 | 0.0010206 | 0.00020729 | 0.0048958 | 0.098936 | 0.19787 | 3165.9522 | 263.5722 | 12.0117
199.1 | 0.0010206 | 0.00020739 | 0.0048956 | 0.099034 | 0.19807 | 3169.0855 | 263.8497 | 12.011
199.2 | 0.0010206 | 0.00020748 | 0.0048954 | 0.099132 | 0.19826 | 3172.2186 | 264.1272 | 12.0102
199.3 | 0.0010206 | 0.00020758 | 0.0048952 | 0.09923 | 0.19846 | 3175.3516 | 264.4047 | 12.0094
199.4 | 0.0010205 | 0.00020767 | 0.004895 | 0.099328 | 0.19866 | 3178.4844 | 264.6823 | 12.0087
199.5 | 0.0010205 | 0.00020777 | 0.0048948 | 0.099426 | 0.19885 | 3181.6172 | 264.9599 | 12.0079
199.6 | 0.0010205 | 0.00020786 | 0.0048946 | 0.099523 | 0.19905 | 3184.7498 | 265.2375 | 12.0072
199.7 | 0.0010205 | 0.00020796 | 0.0048944 | 0.099621 | 0.19924 | 3187.8823 | 265.5151 | 12.0064
199.8 | 0.0010204 | 0.00020806 | 0.0048942 | 0.099719 | 0.19944 | 3191.0146 | 265.7928 | 12.0056
199.9 | 0.0010204 | 0.00020815 | 0.004894 | 0.099817 | 0.19963 | 3194.1468 | 266.0705 | 12.0049
200 | 0.0010204 | 0.00020825 | 0.0048938 | 0.099915 | 0.19983 | 3197.2789 | 266.3482 | 12.0041

## Data
Dati raccolti con 3 schede TDB
Potenziometro, valore misurato col tester: 100.0ohm, equivalente a circa 0°C |  |  |  |  | Temp | TDB #1 | TDB #2 | TDB #3
Temp | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 2.1 | 3.4
| Output Hex | Dec | Temp [°C] | Offset [°C] | 24.6 | 28.2 | 27.3 | 28.8
TDB #1 | 63 | 99 | 2.9 | 2.9 | 50.3 | 53.1 | 52 | 53.5
TDB #2 | 46 | 70 | 2.1 | 2.1 | 110.9 | 109.8 | 109 | 110.6
TDB #3 | 72 | 114 | 3.4 | 3.4
PT100 a temperatura ambiente (mattino)
Temperatura segnata dal tester 24.8/24.9°C
Temperatura della termocoppia appoggiata sugli avvolgimenti 24.6/24.7°C
Temp | 24.6
| Output Hex | Dec | Temp [°C] | Offset [°C]
TDB #1 | 3AD | 941 | 28.2 | 3.6
TDB #2 | 38F | 911 | 27.3 | 2.7
TDB #3 | 3C0 | 960 | 28.8 | 4.2
Resistenza da 120ohm. Valore misurato col tester: 119.5ohm, equivalente a circa 50.27°C
Temp | 50.3
| Output Hex | Dec | Temp [°C] | Offset [°C]
TDB #1 | 6EA | 1770 | 53.1 | 2.8
TDB #2 | 6C7 | 1735 | 52 | 1.7
TDB #3 | 6FA | 1786 | 53.5 | 3.2
Potenziometro, valore misurato col tester: 141.9ohm, equivalente a circa 110.9°C
Temp | 110.9
| Output Hex | Dec | Temp [°C] | Offset [°C]
TDB #1 | e4e | 3662 | 109.8 | -1.1
TDB #2 | e33 | 3635 | 109 | -1.9
TDB #3 | e68 | 3688 | 110.6 | -0.3

## Half bridge
MCP3421 | [7 empty] | Linearized | m= | 0.3793
[6 empty] | PT100 |  |  | q= | 100
Minimun and Maximum Codes | [5 empty] | °C | ohm | °C | ohm | diff
Number of bits | Minimun Code | Maximun Code |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
12 | -2048 | 2047 |  |  |  | 50 | 119.4 | 50 | 118.965 | 0.435
14 | -8192 | 8191 |  |  |  | 100 | 138.51 | 100 | 137.93 | 0.58
16 | -32768 | 32767 |  |  |  | 150 | 157.33 | 150 | 156.895 | 0.435
18 | -131072 | 131071 |  |  |  | 200 | 175.86 | 200 | 175.86 | 0
Number of bits | 12
Max code | 2047 |  |  | m | q
LSB | 0.001 |  |  | 1.4209 | 392.1569
PT100 ohm | Current | Vdiff | Vdiff*PGA | Output code | TEMP |  |  |  | 5V
100 | 0.00098039 | 0.098039 | 0.39216 | 392.1569 | 0 |  |  | R1 | 2500
105 | 0.00097943 | 0.10284 | 0.41136 | 411.3614 | 13.5162 |  |  | PT100 | x | Vdiff
110 | 0.00097847 | 0.10763 | 0.43053 | 430.5284 | 27.0059 |  |  | R2 | 2500
115 | 0.00097752 | 0.11241 | 0.44966 | 449.6579 | 40.4692 |  |  |  | GND
120 | 0.00097656 | 0.11719 | 0.46875 | 468.75 | 53.9063
125 | 0.00097561 | 0.12195 | 0.4878 | 487.8049 | 67.3171 |  |  | PGA | 4
130 | 0.00097466 | 0.12671 | 0.50682 | 506.8226 | 80.7018
135 | 0.00097371 | 0.13145 | 0.5258 | 525.8033 | 94.0604
140 | 0.00097276 | 0.13619 | 0.54475 | 544.7471 | 107.393
145 | 0.00097182 | 0.14091 | 0.56365 | 563.654 | 120.6997
150 | 0.00097087 | 0.14563 | 0.58252 | 582.5243 | 133.9806
155 | 0.00096993 | 0.15034 | 0.60136 | 601.3579 | 147.2357
160 | 0.00096899 | 0.15504 | 0.62016 | 620.155 | 160.4651
165 | 0.00096805 | 0.15973 | 0.63892 | 638.9158 | 173.6689
170 | 0.00096712 | 0.16441 | 0.65764 | 657.6402 | 186.8472
175 | 0.00096618 | 0.16908 | 0.67633 | 676.3285 | 200

## Full bridge NTC 10k
MCP3421
Minimun and Maximum Codes
| Number of bits | Minimun Code | Maximun Code
| 12 | -2048 | 2047
| 14 | -8192 | 8191
| 16 | -32768 | 32767
| 18 | -131072 | 131071
| Number of bits | 16
| Max code | 32767
| LSB | 6.25e-05
Temp[°C] | NTC 10k | Current NTC10k | Power NTC10k | Power R1 | Vdiff | Vdiff*PGA | Output code |  | 5
-50 | 329500 | 1.328e-05 | 5.8112e-05 | 8.2891e-06 | 3.4986 | 6.9973 | 111956.385 | R1 | 47000 | 47000 | R2
-45 | 247700 | 1.6966e-05 | 7.1303e-05 | 1.3529e-05 | 3.3254 | 6.6508 | 106412.3492 | NTC10k | x | 10000 | R3
-40 | 188500 | 2.1231e-05 | 8.4971e-05 | 2.1186e-05 | 3.1249 | 6.2499 | 99997.7651 |  | GND
-35 | 144100 | 2.6164e-05 | 9.8647e-05 | 3.2175e-05 | 2.8931 | 5.7862 | 92578.6995
-30 | 111300 | 3.1586e-05 | 0.00011104 | 4.689e-05 | 2.6383 | 5.2766 | 84425.0867 | PGA | 2
-25 | 86430 | 3.7473e-05 | 0.00012137 | 6.5998e-05 | 2.3616 | 4.7232 | 75570.6849
-20 | 67770 | 4.3565e-05 | 0.00012862 | 8.9203e-05 | 2.0752 | 4.1505 | 66407.4755
-15 | 53410 | 4.9796e-05 | 0.00013244 | 0.00011654 | 1.7824 | 3.5648 | 57036.8856
-10 | 42470 | 5.5885e-05 | 0.00013264 | 0.00014679 | 1.4962 | 2.9925 | 47879.3048
-5 | 33900 | 6.1805e-05 | 0.00012949 | 0.00017953 | 1.218 | 2.436 | 38975.56
0 | 27280 | 6.7313e-05 | 0.00012361 | 0.00021296 | 0.9591 | 1.9182 | 30691.2677
5 | 22050 | 7.2411e-05 | 0.00011562 | 0.00024644 | 0.71948 | 1.439 | 23023.2351
10 | 17960 | 7.697e-05 | 0.0001064 | 0.00027845 | 0.5052 | 1.0104 | 16166.2778
15 | 14690 | 8.105e-05 | 9.6501e-05 | 0.00030875 | 0.31344 | 0.62688 | 10030.0029
20 | 12090 | 8.4617e-05 | 8.6564e-05 | 0.00033652 | 0.14582 | 0.29165 | 4666.3282
25 | 10000 | 8.7719e-05 | 7.6947e-05 | 0.00036165 | 0 | 0 | 0
30 | 8313 | 9.0395e-05 | 6.7927e-05 | 0.00038405 | -0.12574 | -0.25148 | -4023.7487
35 | 6940 | 9.2696e-05 | 5.9632e-05 | 0.00040385 | -0.23389 | -0.46777 | -7484.3393
40 | 5827 | 9.4649e-05 | 5.22e-05 | 0.00042104 | -0.32568 | -0.65135 | -10421.6245
45 | 4911 | 9.6319e-05 | 4.5561e-05 | 0.00043603 | -0.40417 | -0.80834 | -12933.4992
50 | 4160 | 9.7733e-05 | 3.9735e-05 | 0.00044893 | -0.47063 | -0.94125 | -15060.0112
55 | 3536 | 9.8939e-05 | 3.4614e-05 | 0.00046008 | -0.52734 | -1.0547 | -16874.9878
60 | 3020 | 9.996e-05 | 3.0176e-05 | 0.00046962 | -0.57531 | -1.1506 | -18410.0395
65 | 2588 | 0.00010083 | 2.6312e-05 | 0.00047784 | -0.61624 | -1.2325 | -19719.7681
70 | 2228 | 0.00010157 | 2.2984e-05 | 0.00048486 | -0.6509 | -1.3018 | -20828.7681
75 | 1924 | 0.0001022 | 2.0096e-05 | 0.0004909 | -0.68056 | -1.3611 | -21777.9671
80 | 1668 | 0.00010274 | 1.7606e-05 | 0.00049608 | -0.70583 | -1.4117 | -22586.4901
85 | 1451 | 0.0001032 | 1.5453e-05 | 0.00050053 | -0.72745 | -1.4549 | -23278.5303
90 | 1266 | 0.00010359 | 1.3586e-05 | 0.00050438 | -0.74604 | -1.4921 | -23873.4324
95 | 1108 | 0.00010393 | 1.1969e-05 | 0.0005077 | -0.76204 | -1.5241 | -24385.1334
100 | 973.1 | 0.00010423 | 1.0571e-05 | 0.00051055 | -0.77577 | -1.5515 | -24824.6899
105 | 857.2 | 0.00010448 | 9.3568e-06 | 0.00051303 | -0.78763 | -1.5753 | -25204.3162
110 | 757.6 | 0.0001047 | 8.3041e-06 | 0.00051517 | -0.79788 | -1.5958 | -25532.0244

## Full bridge PTC 1k
MCP3421
| Minimun and Maximum Codes | [5 empty] | PTC 1k
| Number of bits | Minimun Code | Maximun Code |  |  |  | https://github.com/icub-tech-iit/ergocub-design-joint/issues/3#issuecomment-1020232251
| 12 | -2048 | 2047
| 14 | -8192 | 8191
| 16 | -32768 | 32767
| 18 | -131072 | 131071
| Number of bits | 16
| Max code | 32767
| LSB | 6.25e-05
Temp[°C] | PTC 1k | Current PTC1k | Power PTC1k | Power R1 | Vdiff | Vdiff*PGA | Output code |  | Gradiente |  | 5
-70 | 723.3 | 0.00092195 | 0.0006148 | 0.0039949 | -0.21035 | -0.4207 | -6731.1383 | 96.1591 | 3.9529 | R1 | 4700 | 4700 | R2
-60 | 763.3 | 0.0009152 | 0.00063933 | 0.0039367 | -0.17862 | -0.35725 | -5715.9207 | 95.2653 | 3.945 | PTC1k | x | 1000 | R3
-50 | 803.06 | 0.00090859 | 0.00066295 | 0.00388 | -0.14754 | -0.29509 | -4721.4204 | 94.4284 | 3.9388 |  | GND
-45 | 822.9 | 0.00090532 | 0.00067445 | 0.0038522 | -0.1322 | -0.26441 | -4230.526 | 94.0117 | 3.9356
-40 | 842.7 | 0.00090209 | 0.00068576 | 0.0038247 | -0.117 | -0.23401 | -3744.125 | 93.6031 | 3.9325 | PGA | 2
-35 | 862.5 | 0.00089888 | 0.00069688 | 0.0037975 | -0.10191 | -0.20382 | -3261.1867 | 93.1768 | 3.9286
-30 | 882.2 | 0.0008957 | 0.00070778 | 0.0037707 | -0.087003 | -0.17401 | -2784.0875 | 92.8029 | 3.9267
-25 | 901.9 | 0.00089255 | 0.0007185 | 0.0037443 | -0.072198 | -0.1444 | -2310.344 | 92.4138 | 3.924
-20 | 921.6 | 0.00088943 | 0.00072906 | 0.0037181 | -0.057498 | -0.115 | -1839.9207 | 91.996 | 3.92
-15 | 941.2 | 0.00088634 | 0.0007394 | 0.0036923 | -0.042973 | -0.085947 | -1375.146 | 91.6764 | 3.92
-10 | 960.9 | 0.00088325 | 0.00074963 | 0.0036666 | -0.028476 | -0.056953 | -911.2431 | 91.1243 | 3.91
-5 | 980.4 | 0.00088022 | 0.0007596 | 0.0036415 | -0.014226 | -0.028451 | -455.2187 | 91.0437 | 3.92
0 | 1000 | 0.00087719 | 0.00076947 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 1019.5 | 0.0008742 | 0.00077913 | 0.0035919 | 0.014056 | 0.028113 | 449.8001 | 89.96 | 3.9
10 | 1039 | 0.00087123 | 0.00078865 | 0.0035675 | 0.028017 | 0.056034 | 896.5435 | 89.6544 | 3.9
15 | 1058.5 | 0.00086828 | 0.00079802 | 0.0035434 | 0.041883 | 0.083766 | 1340.2613 | 89.3508 | 3.9
20 | 1077.9 | 0.00086537 | 0.00080719 | 0.0035196 | 0.055585 | 0.11117 | 1778.7316 | 88.9366 | 3.895
25 | 1097.3 | 0.00086247 | 0.00081623 | 0.0034961 | 0.069196 | 0.13839 | 2214.2673 | 88.5707 | 3.892
30 | 1116.7 | 0.00085959 | 0.00082513 | 0.0034728 | 0.082716 | 0.16543 | 2646.8978 | 88.2299 | 3.89
35 | 1136.1 | 0.00085674 | 0.00083389 | 0.0034498 | 0.096145 | 0.19229 | 3076.6521 | 87.9043 | 3.8886
40 | 1155.4 | 0.00085391 | 0.00084248 | 0.0034271 | 0.10942 | 0.21884 | 3501.3654 | 87.5341 | 3.885
45 | 1174.7 | 0.00085111 | 0.00085093 | 0.0034046 | 0.1226 | 0.24521 | 3923.2881 | 87.1842 | 3.8822
50 | 1194 | 0.00084832 | 0.00085926 | 0.0033823 | 0.1357 | 0.2714 | 4342.4476 | 86.849 | 3.88
55 | 1213.2 | 0.00084557 | 0.00086742 | 0.0033604 | 0.14865 | 0.2973 | 4756.7203 | 86.4858 | 3.8764
60 | 1232.4 | 0.00084283 | 0.00087545 | 0.0033387 | 0.16151 | 0.32302 | 5168.3115 | 86.1385 | 3.8733
65 | 1251.6 | 0.00084011 | 0.00088336 | 0.0033172 | 0.17429 | 0.34858 | 5577.2471 | 85.8038 | 3.8708
70 | 1270.8 | 0.00083741 | 0.00089115 | 0.0032959 | 0.18699 | 0.37397 | 5983.5527 | 85.4793 | 3.8686
75 | 1289.9 | 0.00083474 | 0.00089879 | 0.0032749 | 0.19954 | 0.39907 | 6385.1577 | 85.1354 | 3.8653
80 | 1309 | 0.00083209 | 0.00090631 | 0.0032541 | 0.21201 | 0.42401 | 6784.2097 | 84.8026 | 3.8625
85 | 1328 | 0.00082946 | 0.00091367 | 0.0032336 | 0.22433 | 0.44867 | 7178.6633 | 84.4549 | 3.8588
90 | 1347.1 | 0.00082684 | 0.00092097 | 0.0032132 | 0.23665 | 0.47329 | 7572.6947 | 84.1411 | 3.8567
95 | 1366.1 | 0.00082425 | 0.00092812 | 0.0031931 | 0.24882 | 0.49764 | 7962.2012 | 83.8126 | 3.8537
100 | 1385.1 | 0.00082168 | 0.00093516 | 0.0031732 | 0.26091 | 0.52183 | 8349.2754 | 83.4928 | 3.851
105 | 1404 | 0.00081913 | 0.00094206 | 0.0031536 | 0.27287 | 0.54575 | 8731.9215 | 83.1612 | 3.8476
110 | 1422.9 | 0.00081661 | 0.00094886 | 0.0031342 | 0.28476 | 0.56951 | 9112.2055 | 82.8382 | 3.8445
120 | 1460.7 | 0.0008116 | 0.00096215 | 0.0030958 | 0.30831 | 0.61661 | 9865.7734 | 82.2148 | 3.8392
130 | 1498.3 | 0.00080667 | 0.00097498 | 0.0030584 | 0.33144 | 0.66289 | 10606.2358 | 81.5864 | 3.8331
140 | 1535.8 | 0.00080182 | 0.00098739 | 0.0030217 | 0.35424 | 0.70849 | 11335.835 | 80.9703 | 3.8271
150 | 1573.3 | 0.00079703 | 0.00099945 | 0.0029857 | 0.37677 | 0.75354 | 12056.7115 | 80.3781 | 3.822
160 | 1610.5 | 0.00079233 | 0.0010111 | 0.0029506 | 0.39885 | 0.79771 | 12763.356 | 79.771 | 3.8156
170 | 1647.7 | 0.00078769 | 0.0010223 | 0.0029161 | 0.42068 | 0.84136 | 13461.718 | 79.1866 | 3.81
180 | 1684.8 | 0.00078311 | 0.0010332 | 0.0028823 | 0.44219 | 0.88438 | 14150.0977 | 78.6117 | 3.8044
190 | 1721.7 | 0.00077861 | 0.0010438 | 0.0028493 | 0.46334 | 0.92668 | 14826.8767 | 78.0362 | 3.7984
200 | 1758.6 | 0.00077416 | 0.001054 | 0.0028168 | 0.48425 | 0.9685 | 15495.9225 | 77.4796 | 3.793
203 | 1769.6 | 0.00077285 | 0.001057 | 0.0028073 | 0.49043 | 0.98087 | 15693.8903 | 77.3098 | 3.7911
204 | 1773.3 | 0.0007724 | 0.001058 | 0.0028041 | 0.49251 | 0.98502 | 15760.3283 | 77.2565 | 3.7907
205 | 1776.9 | 0.00077197 | 0.0010589 | 0.0028009 | 0.49453 | 0.98906 | 15824.8978 | 77.1946 | 3.7898
206 | 1780.6 | 0.00077153 | 0.0010599 | 0.0027977 | 0.4966 | 0.9932 | 15891.1862 | 77.1417 | 3.7893